## Sheet1
北京胸科医院研究型病房易用设备购置项目需求清单
包号 | 序号 | 设备名称 | 配置功能要求 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注说明
1 | 1-1 | 零下80度冰箱 | 容积大于700L，工作温度:- 50℃ ∽ - 86℃。无CFC,无HCFC,阻燃, 压缩机高效强劲。自动除霜。配备冻存盒冻存架 | 2 | 85000 | 170000
| 1-2 | 零下40度冰箱 | 容积大于500L，工作温度:- 20℃ ∽ - 40℃。无CFC,无HCFC,阻燃, 自动除霜功能。配备冻存盒冻存架 | 2 | 60000 | 120000
| 1-3 | 低温保存箱 | 容积大于1000L，工作温度:2 ∽ - 8℃。无氟环保制冷剂，有万向脚轮。 | 2 | 40000 | 80000
| 1-4 | 冷藏箱 | 容积大于700L，工作温度:2 ∽ - 8℃。无氟环保制冷剂，有万向脚轮。 | 1 | 15000 | 15000
| 1-5 | 加样枪 | 单通道 100-1000ul 3支 | 1 | 5000 | 5000
| 1-6 | 低速采血管离心机（小型） | 桌面型，转速大于4000rpm,可以离1.5ml/2ml的管子 | 1 | 5000 | 5000
| 1-7 | 低速采血管离心机（大型） | 最高转速 4000r/min 水平转子1套 包含采血管适配器5ml和7ml | 1 | 20000 | 20000
| 1-8 | 高速低温离心机（小型） | 1 最高转速：大于14000rpm 2 最大离心力：大于20000xg 3 配备转头：24x1.5/2.0ml | 2 | 35000 | 70000
| 1-9 | 高速低温离心机（大型） | 最高转速 大于15000rpm 水平转头一次可离心24X5/7ML采血管 转头自锁系统 防生物污染密封盖 | 2 | 80000 | 160000
2 | 2-1 | 温控系统 | 包含恒温恒湿系统以及药品密集柜，保证药库的正常使用。 | 10 | 50000 | 500000
3 | 3-1 | 心电监护仪 | 1.适用于成人、新生儿、小儿。 2.配置3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温参数监测。 3.心电监护支持心率、ST段测量、心律失常分析、QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 4.支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 5.安全规格：ECG、TEMP、IBP、SpO2 、NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 | 9 | 45000 | 405000
| 3-2 | 除颤仪 | 1、可对成人、小儿（含婴儿）患者进行手动除颤治疗、体外自动除颤（AED），起搏，并具有心电等生命体征监测功能； 2、双向波、可选择报警上下限； 3、能量范围：覆盖（2-200）J，≥15档； 4、能量误差：≤±10%； 5、具有打印输出、数据储存、事件概要、时间标记等功能。 6、可重复使用内置电池 | 1 | 60000 | 60000
| 3-3 | 心电图机 | 1、心率范围 30bpm~300bpm 2、输入方式 浮地，除颤保护，起博脉冲抑制 3、记录方式 热敏点阵记录 4、导联 标准12导联同步采集，支持NEHB，Cabrera导联体系 5、采集模式 12道同步 6、A/D转换 24位、分辨率 0.1192uV/LSB 时间常数 ≥5s、频率响应 0.01Hz ~ 500Hz 7、记录内容 心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等 | 3 | 35000 | 105000
4 | 4-1 | 简易吸痰器 | 便携式 1型号 7E-C 产品名称 便携式吸痰器 输入功率 90VA 抽气速率 ≥15L/min 极限负压值 ≥0.06Mpa 负压调节范围 0.02MPa至极限负压值 熔丝管 F1.5AL250V,∮5ㄨ20 噪声 ≤65dB(A) 外型尺寸 370*180*280mm | 1 | 2000 | 2000
| 4-2 | Challyn医用耳温枪 | 非接触式测量额头温度 测量范围: 32.0C-42.2°C允许误差: 土0.2C(35.0C-42.0%C ) +0.3°C(32.0C-34.9C及42.19C+42.2C) 分 辨率 :0.1C 记忆功能: 32组 电源: 两节了号电池(DC 3V) 外观尺寸: 37mm"37mm*138mm 机体重量: 约47g(不带电池) 自动关机:约1分钟未使用 高颜值亚克力全面屏外观非接触式测量， 安全无辐射人体工程学设计， 手握舒适一健准确测量，显示精度0.1C 国家实用型外观专利弧形反射镜 | 3 | 2000 | 6000
| 4-3 | 输液泵 | 1.输液精度≤±5% 2.速率范围：0.1-1400ml/h, 最小步进0.1ml/h 3.预置输液总量范围：0.1-9999ml 4.快进流速范围：0.1-1400ml/h 5.支持ml/h和滴/min两种流速单位 6.屏幕不小于2.5英寸，同屏显示：速度、当前注射状态、累计量、电池状态、报警压力档位和在线压力等信息； 7.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 8.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 9.分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息； 10.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 11.压力报警阈值可调，最低150mmHg 12.电池工作时间≥4小时@25ml/h； 13.接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能 14.防进液等级IP34 15.#泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，便于清洁和消毒。 16.#整机重量不超过1.5kg，主机自带提手，方便携带 17.#满足EN1789标准，适合在救护车使用。 | 12 | 6000 | 72000
| 4-4 | 注射泵 | 1.注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者 2.速率范围：0.1-1200ml/h, 最小步进0.1ml/h 3.预置输液总量范围：0.1-9999ml 4.快进流速范围：0.1-1200ml/h 5.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 6.LCD显示屏，可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息； 7.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 8.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 9.分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息； 10.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 11.电池工作时间≥6小时@5ml/h， 12.接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能 13.#防进液等级IP34 14.注射泵推杆无皮套设计，更易清洁，符合院感要求 15.#整机重量不超过1.8kg，主机自带提手，方便携带 16.#满足EN1789标准，适合在救护车使用。 | 12 | 6000 | 72000
| 4-5 | 电子血压计 | 1.脉搏测量范围40-200次/分钟 2.显示方式：LCD数字显示 3.压力测量范围：0-300mmHg（0-40.0kPa） 4.记忆组数：74组记忆值 5.压力精度：±3mmHg（±0.4kPa）以内 | 5 | 300 | 1500
| 4-6 | 汞柱血压计 | 产品由汞瓶、双刻度标尺、玻璃管、臂带组、球组等组成。 主要技术指标;1、测量范围：0～40kPa(0～300mmHg)， 2、零位允许误差：±0.2 kPa(±1.5mmHg)； 3、示值允许基本误差：±0.5kPa(±3.75mmHg)； 4、血压计采用双刻度[(千帕斯卡kPa)和(毫米汞柱mmHg)两种计量单位]标尺、标度盘、标度的最小分度值：千帕斯卡的为0.5kPa、毫米汞柱的为2mmHg；。 | 5 | 200 | 1000
| 4-7 | 设备车 | 1、忌与酸、碱等物质接触； 2、不要在崎岖不平的路面上进行，也不要在有斜坡的路上停放 特点：1.治疗车整车由不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成; 2.双层设计，每层下面均焊有支撑管, 三面护栏； 3.外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀; 4.配置优质高级静音脚轮， 推动灵活； | 5 | 2000 | 10000
| 4-8 | 不锈钢治疗车 | PP塑料材质，含两层抽屉，侧面悬挂手消、利器盒、垃圾桶，万向轮设计。 | 4 | 2500 | 10000
| 4-9 | 口服药车 | 1.采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型; 2.面板、车身、层板、抽屉、门料厚度1.0mm; 3.采用3寸万向轮4只,高耐磨,无噪音,带刹车,稳定性好; 4.车坚实、美观大方、操作灵活方便。 5. 双抽屉80格,上下两层 | 1 | 5000 | 5000
| 4-10 | 恒温孵育箱 | 工作体积：大于150升，温度控制范围：高于室温3℃～55℃， 保温方式：直热式。气体控制：二氧化碳。 | 2 | 80000 | 160000
| 4-11 | 加湿器 | 纯净加湿，无粉无菌，恒定湿度 | 1 | 10000 | 10000
总计 | [5 empty] | 2064500