## Sheet1
北京胸科医院延期调研设备清单
序号 | 设备名称 | 单价（万元） | 数量（台） | 总价（万元） | 备注 | 技术参数
1 | 胃肠动力学检查系统 | 58 | 1 | 58 |  | 1. 硬件系统： 1.1 高分辨率电容式固态环绕测压电极、表面光滑无隆起 1.2固态高分辨率测压联合阻抗电极：36组高分辨率测压通道，每组通道有12个环绕测压点，18个阻抗通道，直径4.2mm 1.3 肛肠电极：直径4.2mm，10个测压通道，内个测压通道12各测压点 1.4可使用一次性电极导管防护套 1.5数据采集频率：100Hz (100次/秒) 1.6数据采集量 1.6.1 固态高分辨率食道测压：216000个数据/分钟 1.6.2固态肛门直肠2D测压：60000个数据/分钟 1.7压力测量范围：0至800毫米汞柱 1.8压力校准范围：0至300毫米汞柱 2 数据采集器：采用即插即用接口,压力校准接口 2.1 计算机：CPU>2.0GHz ≥4G内存，≥1TB硬盘 2.2 显示器：≥22英寸液晶显示器 2.3打印机：彩色打印复印一体机 2.4专用台车：配压力校准装置及安全隔离电源 3. 软件系统 3.1食管测压采集软件：静态食管测压，动态食管测压，食管下括约肌(LES) 食管上括约肌（UES），食管体动力学评估，pH电极定位 3.2食管测压分析软件：LES生理结构,PIP定位,静态LES/UES压力,裂孔疝评估,LES/UES残余压力,芝加哥分类数据(DL,CDP,BTT DCI,CFV,IBP,IRP)，芝加哥分类标准自动分析 3.3 肛门直肠压力采集软件：直肠运动模式，量化评估肛门、直肠的维持自制和排便的运动功能,分析肛门内括约肌功能、肛门外括约肌功能，直肠顺应性，肛门直肠抑制反射。 4. 系统功能 4.1*显示模式：Clouse彩色轮廓图,传统线性图, 轮廓图/线形图混合模式 4.2生理解剖图：实时动态压力显示图 4.3等压线图：2条等压线，可任意设定压力强度 4.4记录回放分析 4.5压力反转点定位 4.6智能鼠标功能 4.7采集向导功能 4.8分析向导功能 4.9同患者数据追踪 4.10温度自动校准功能（检测前） 4.11个性化报告生成：提供UES,LES以及食管体部80个测量值，可根据医生要求自行设置 4.12自动数据分析功能 4.13*国际高分辨率测压食道正常值
2 | 焦磷酸测序仪 | 30 | 1 | 30 |  | 1. 可同时进行多至 16 个样本的分析；完成一轮16 个样本检测≤ 10 分钟。 2. 样品盘各孔位间均一性：用同一样本在样品盘 16 个孔位各测定 1 次，计算样品测量结果的变异系数(CV)，CV≤10%。 3. 对%G 含量不同的 3 组 Oligo（寡核苷酸）样本分别进行检测，每份样本分别重复测定 8 次，计算每份样本测定结果的标准差(SD)，SD≤10%。
3 | 高频手术系统 | 70 | 1 | 70 |  | 一、设备名称：高频手术系统 二、用途：用于内镜下手术切割和止血。 三、功能 1.具有单极电切、电凝功能。 2.具有双极电切、电凝功能。 3.具有≥2种内镜电切模式，可通过效果、切割宽度、切割时间间隔3个参数进行精细调节。 4.具有氩气刀功能。模块化设计：由高频手术系统和氩气发生器两台设备组成。 5.具有无线通信，WLAN功能，方便程序导入/导出。 6.显示方式：彩色液晶触摸屏≥10英寸，全中文操作界面、可预览所选切割、凝血模式作用于组织的效果，集中显示使用器械的参数。 7.程序储存：可储存手术程序≥200组。每组程序最多可设置≥6组子程序。 8.智能识别：器械即插即用，自动识别。 9.自动监测系统：实时监测主机及配件的工作状态，有故障时显示中文故障信息，并有声光报警。 10.软性氩气电极种类≥5种，包括直喷型、侧喷型、360°环喷型。氩气电极前端具有色环标记，具备防止液体返流功能。 四、安全性 11.具有成人负极板安全监测系统和新生儿负极板安全监测系统。 12.喷射电凝最大峰值电压：≤4500V。 13.氩气电凝模式工作频率：≤350kHz。 14.氩气流量调节：0.1-8升/分（以0.1升/分逐步调节）。 五、功率数值 15.单极电切模式≥5种，最大输出功率≥400W。 16.单极电凝模式≥6种，最大输出功率≥240W。 17.双极电切模式≥2种，最大输出功率≥400W。 18.双极电凝模式≥2种，最大输出功率≥140W。 19.内镜电切模式≥2种，最大输出功率≥320W。 20.氩气电凝模式≥3种，最大输出功率≥140W。
158

## Sheet2
序号 | 设备名称 | 单价（万元） | 数量（台） | 总价（万元）
1 | 全自动生化分析仪 | 50 | 1 | 50
2 | 压力蒸汽灭菌器 | 35 | 1 | 35
3 | 压力蒸汽灭菌器 | 100 | 1 | 100
4 | 高效液相色谱串联质谱仪 | 275 | 1 | 275
5 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 80 | 1 | 80
6 | 焦磷酸测序仪 | 30 | 1 | 30
7 | 高频手术系统 | 70 | 1 | 70
8 | X线电子计算机断层扫描装置（CT） | 1699 | 1 | 1699
9 | 全自动细菌分枝杆菌培养监测系统 | 30 | 1 | 30
2369