## Sheet1
北京胸科医院口腔科开科设备采购项目设备清单
序号 | 设备名称 | 单价（万元） | 数量（台） | 总价（万元） | 初步技术参数
1 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 110 | 1 | 110 | 1. X射线发生及相关性能指标 1.1 X射线曝光模式：连续或脉冲式锥形束曝光； 1.2 最小焦点：≤0.5 mm 1.3 最低管电压：≥60 kV；最高管电压：≤100 kV ▲1.4 最小管电流：≤2mA；最高管电流：≥10mA（提供彩页及制造商盖章技术文件） 1.5 CBCT成像曝光时间：≤9.5秒 1.6 全景成像曝光时间：≤8.5秒 ▲1.7 头颅侧位成像曝光时间：≤2秒 2. 探测器及相关成像性能 2.1 探测器数量：≥2（全景/CT拍摄探测器共用；头侧拍摄独立探测器） 2.2 CBCT拍摄探测器：CSI+非晶硅材质探测器 ▲2.3 CBCT影像拍摄探测器有效面积（尺寸）：≥24cm×17cm ▲2.4 CBCT单球管单圈扫描非拼接最大视野：≥16cm（宽）×15cm（高） 2.5 CBCT影像探测器像素尺寸：≤95μm ▲2.6 CBCT图像最小体素尺寸：≤40μm（提供彩页及制造商盖章技术文件） 2.7 2D全景PA扫描获得图像高度：≥13cm 2.8 三维CBCT图像拍摄最小辐射剂量（E）≤7μSv 2.9 三维CBCT扫描成像空间分辨率：≥3.0 lp/mm；（提供制造商盖章技术文件） 2.10 2D全景扫描成像空间分辨率：≥5.0 lp/mm； ▲2.11 头颅侧位拍摄探测器：CSI+TFT非晶硅探测器 ▲2.12 头颅探测器尺寸效面积（尺寸）：≥25cm×30cm 2.13头颅侧位图像尺寸：≥21cm（高）×26cm（宽） ▲2.14口内摄影(牙片)：采用外置牙片装置拍摄，具备专用球管，管电压可调，最小管电压≤60kV，管电流≤5 mA。（提供彩页及制造商盖章技术文件）
2 | 牙科影像板扫描仪 | 4.46 | 1 | 4.46 | 1.获取影像时的位深：16bits/pixel 2.分辨率：20LP/mm 3.影像采集区域的像素灰度值标准差 R 与规定采样点的灰度值均值 Vm 之比，应不大于 2%（R/Vm≤2%） 4.像素尺寸：25μm 5.支持 S0，S1，S2，S3 四个尺寸的影像板 6.图像扫描时间：＜15s 7.具备打印功能
3 | 口腔科综合治疗机（普通） | 18 | 3 | 54 | 1、口腔灯与治疗机同品牌（提供同品牌口腔灯注册资料）， LED感应冷光节能灯，投射灯珠≥6颗，灯头拥有灯光控制开关≥2个，照度可无极调节，最高照度≥40000Lux，无接触式控制；口腔灯色温可进行白光/黄光/混光三种模式切换，混光模式下色温可无极调节，医生可自定义适合治疗的灯光色温；色温最大值≥5200k，最小值≤3150k。 ▲2、水路管道可持续释放消毒因子达到抗菌和抑制生物膜形成的作用，保障医生和病人健康；抗菌效果参照ISO 22196:2011标准，管内金黄色葡萄球菌的抗菌活性值＞6，大肠杆菌的抗菌活性值＞6（需提供证明抗菌效果的第三方检测报告） 3、液晶触控屏可实时显示各器械位使用状态；牙椅消毒实时进度；牙椅故障情况；器械供水水温可调、水温档位显示；手机工作气气压显示；手机有水/无水状态显示；日期和时间显示；水源状态显示；水杯水水温显示并可调；供水冲痰时间设置；冲痰供水联动开关；≥6组闹铃设置、闹铃可循环设定、可设置闹铃提示音大小；手机光纤灯开关、光纤亮度可调；中英文选择等。 二、配置清单 1、牙科综合治疗台1套 2、医生侧三用枪1支 3、助手侧三用枪1套 4、金属可翻转左扶手1套 5、金属可翻转右扶手1套 6、强吸系统1套 7、弱吸系统1套 8、双模式感应LED手术灯1套 9、多功能脚踏1套 10、病人椅1套 11、全自动消毒系统1套 12、医生座椅 （六向调节）1套 13、护士座椅1套 14、高速光纤手机管线2条 15、光纤手机盒1套 16、高速手机10支 17、电马达1套 18、加装电马达1套 19、低速弯手机8支 20、低速直手机2支 21、超声手柄6个 22、颈枕+腰枕1套 23、三合一纸巾盒1套 选位阀1套
4 | 牙科综合治疗机（带摄录功能种植款） | 40 | 1 | 40 | 1、手术灯和专业手术抽吸系统集成与牙椅一体式设计；灯柱采用落地式设计 ▲2、液晶触控屏可实时显示各器械位使用状态；牙椅消毒实时进度；牙椅故障情况；器械供水水温可调、水温档位显示；手机工作气气压显示；手机有水/无水状态显示；日期和时间显示；水源状态显示；水杯水水温显示并可调；供水冲痰时间设置；冲痰供水联动开关；≥6组闹铃设置、闹铃可循环设定、可设置闹铃提示音大小；手机光纤灯开关、光纤亮度可调；中英文选择等。 ▲3、配置双抽吸系统，1套用于综合治疗和1套专业集成抽吸系统用于种植：专业集成抽吸系统标配集污装置和可重复消毒不锈钢吸唾嘴，吸唾的污渍血液不经过侧箱和下水道，而是直接进入集污袋/瓶内，提升感控;综合治疗抽吸系统包含强弱吸系统，便于综合治疗使用。 二、配置清单 1、牙科综合治疗台 1套 2、医生侧三用枪 1套 3、助手侧三用枪 1套 4、金属可翻转左右扶手1套 5、强弱吸系统 1套 6、手术灯1套 7、手机防回吸系统1套 8、多功能脚踏+圆形脚踏1套 9、颈枕+腰枕1套 10、病人椅1套 11、医生座椅 （六向调节）1套 12、护士座椅1套 13、1080P高清摄像+高清录播+高清显示屏1套 14、专业种植抽吸系统1套 15、高速光纤手机管线2条 16、光纤手机盒1套 17、高速手机10支 18、电马达1套 19、低速弯手机8支 20、低速直手机2支 21、超声手柄6个 22、三合一纸巾盒1套 选位阀2个
5 | 手术显微镜 | 30 | 1 | 30 | 一、主镜部分 1.显微镜采用进口光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度。 2.全金属变角双目镜筒，角度调节范围不小于 0-190°;带一键放大机构，可将放大倍数一键提高 1.5 倍。 3.双目镜筒瞳距可调，瞳距调节范围不小于 55mm-75mm. 4.高眼点广角目镜，护眼杯高度可调, 视度调节范围不小于±6D。 5.目镜视场直径范围不小于 12mm~120mm。 6.★电动连续变倍系统，配置目镜一键放大机构后，放大倍数覆盖范围不小于2倍-30倍。 7.配备人体工程学光学延长器与分光器集成（2:8 或者 5:5 可选）。 8.倾摆功能装置：在医生坐姿不变的情况下，镜身向左向右倾摆时可保持双目镜筒保持水平观察位置。 9.多功能电控手柄：可控制锁定/解锁电磁锁，变倍、变焦功能；影像拍照、录像、自动对焦功能按钮；照明亮度调节、一键开关光源按钮；调节速度2档可调。 10.★变焦系统：内置一体大行程电动变焦物镜，焦距覆盖范围不小于 F=200mm- 440mm，带防溅保护罩。 11.LCD 显示：显示当前工作距离、缩放系数、放大倍率、测量系数、LED 光源亮度等参数。 二、照明部分 1.光源: 内置真色彩 LED 照明系统，色温 5500K，CRI>92 ,照度＞100000 Lux。 2.★配置增强照明系统：光亮度与放大倍数联动，最大放大倍率时自动增加 30％的强度 3.★荧光切换系统，可用于辅助检查探测龋齿。 4.显微镜配置专为口腔科设计的橙色滤镜，用于树脂充填以防止填充物固化；配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度，确保手术治疗安全。 5.照明光斑大小多档可调，最大光斑直径不小于 150mm。 6.★配置消光功能:偏光旋钮消除镜下反光，还原真实的细节。 三、影像部分 1.★内置 4K 超高清影像摄录系统：采用 1/1.2" CMOS 摄像头，分辨率 3840x2160; 2.影像存储:双 USB3.0 影像储存，双USB2.0 功能控制，图片、视频记录格式：JPEG;MP4; 3.配备无线脚控: 控制调焦、变倍、拍照以及录像. 4.★具有影像一键自动对焦功能。 6.知名品牌27寸4k超高清显示器,含显示器支架、显微镜立柱抱箍; 7.全平台App（Windows、macOS、iOS 和 Andriod）:通过无线WIFI 或有线RJ45 连接,可将显微镜视频流媒体传输到Windows 桌面设备和手机, 通过Zumax App 的 PC/ Android / iOS 采集影像. 四、支架部分 1.★三电磁锁控制系统：按钮一键控制锁定/解锁机身全关节前后、左右、旋转移动。 五、售后服务 1.产品保证100%原厂生产,由生产厂家直接供货; 2.自合同签订之日起,30个工作日内到货;设备到货后，按买方通知时间派工程师在5天内进行设备的安装调试，直至设备正常运行; 3.显微镜整机质保6年; 4.厂家授权专业技术工程师定期回访，每年上门维护保养不少于2次,并随时提供技术咨询。
6 | 半导体激光 | 9.5 | 1 | 9.5 | 1、激光中心波长:440±10nm(治疗光)、976±10nm(治疗光) 2、激光工作模式:连续模式(CW)、脉冲模式(QCW) 3、激光输出功率不稳定度优于±10%。 4、激光输出功率复现性优于±10%。 5、激光脉冲频率:1Hz-20000Hz，步进 1Hz。 6、激光脉冲占空比:10%-90%，步进 1%。 7、瞄准光:650nm±20nm，功率<5mW，且亮度可调。 输出光斑直径:距离光纤端面 5mm 时，光斑直径小于 3mm。
7 | 口腔数字印模仪 | 24.2 | 1 | 24.2 | ★1 支持无线传输功能，使用Wi-Fi 6技术实现印模仪与电脑端的无线数据交换。支持实时呈现纹理图像和近红外图像两种数据，近红外扫描无电离辐射, 辅助医生识别邻面龋齿情况。 2 扫描范围：≥16mm * 12mm（标准头），≥12mm * 9mm（迷你头） ★3 扫描景深：≥22 mm 4 扫描精度(std.)：<0.01mm 5 扫描帧率：≥20帧/秒，6扫描头配置/外径: ★7.1 标准头：总长119mm，前端≤20mm*17mm；迷你头：总长119mm，前端≤16mm*12mm 7.2 标准头≥4个，迷你头≥1个 7.3 扫描头使用次数：高温高压灭菌≥100次 ★8 产品使用周期：≥8年 ★9 精细扫描模式：使用该模式能使数据后处理变得更为精细，提升数据细节呈现效果。 ★10动态咬合功能：实时扫描、记录患者下颌运动轨迹，可支持导入第三方CAD设计软件，还原下颌牙列运动轨迹，去除咬合干扰点。
8 | 超声骨刀 | 5 | 2 | 10 | 1. 电源电压：100V-240V~ 50Hz/60Hz 2、最大输入功率：170VA 3. 工作尖尖端主振幅：20~200μm 3. 工作尖尖端横向振幅：＜5μm 4. 工作尖振动频率：24.0 kHz ~36.0 kHz 5. 保险丝：2×T1.6AL 250V 6. 蠕动泵流量：30~110mL/min 7. 导出的输出声功率：200~490mW 8. 主声输出面积：<10 mm2 9. 次级横振声输出面积：<20 mm2 10.多种工作模式， 11. 多功能脚踏，可灵活控制模式、功率和水量 12.脚踏防水等级：IPX8 13.可反复高温高压灭菌的供水泵管； 单机配置3套手柄，20枚以上常用工作尖
9 | 齿科微动力系统 | 4 | 2 | 8 | 1、双水路选择，更灵活：水箱可装蒸馏水或纯净水，配合内水道弯机使用；也可以直供灭菌冷却生理盐水，对应外水道弯机，在无菌手术中，能够降低手术感染率，伤口愈合快，并发症轻。 2、插电即用，无需连接牙椅水、气，非常便携，可满足外科手术室、外出义诊、上门家庭就诊、科研教学、义齿打磨等多场景应用需求； 3、采用高性能无刷电机，扭矩3.5N·cm，扭矩大，更强劲。马达空载转速1000—41500r/min，跳动＜0.02mm，振动<0.5gp，噪音<50dB，冷光LED灯（照度>40000lx），专为外科手术设计的高速电机； 4、主机小巧，节省空间，方便放置。 7、采用多功能脚踏，水量控制、程序切换、正反转切换、无极变速控制均可通过多功能脚踏完成，解放医生双手。防水等级IPX6，满足手术室专用的防水等级要求； 8、扳手式蠕动泵，简单易用，无需额外培训。蠕动泵流量0-120mL/min，6档水量控制，满足医生的使用需求； 9、冷却系统：内置风冷系统，高效冷却、防烫伤，保护医患安全、提升设备寿命； 10、接口标准：符合ISO3964国际标准（YY1012）； 11、采用彩色LCD触摸屏，按临床实际用途配备了多种治疗模式，速度调节采用“进度条快速调节”和“+/-号精准调节”双重控制方式，便于医生使用。玻璃屏幕易清洁，可擦拭消毒； 12、功能：适配16:1、1:1、1:3、1:4.2、1:5等转速比手机，覆盖高低速手机功能，6个预设程序功能，自动记忆参数，使用自如； 13、有专门的外水道拔牙模式和内水道修复模式，拔牙模式还有专门的“冲洗”程序，无需取下车针就可以方便冲洗拔牙伤口。 14、消毒方式：马达可承受134℃高温高压灭菌； 15、1：3拔牙手机和1：5修复手机均采用进口轴承，卫生机头系统、防过热设计，使用更平稳可靠，寿命更长久。 17、1：3拔牙手机和1：5修复手机均为光纤手机，LED恒光源可提供稳定照明。
10 | 牙种植机 | 13.5 | 1 | 13.5 | 主要技术参数： 1.电源输入：单相，220V～，±10% 2.熔断器：T1.6AL，250V 3.转速范围：200-40000r/min, ±10% 4.扭矩范围：5N·cm-80N·cm 5.蠕动泵流水量：0~130ml/min 6.主机重量：3.7kg 7.弯手机齿轮速比（标配）：20:1 8.弯手机光源：白光 LED 9. 蠕动泵流量：30-130mL/min 功能需求 1.可视化种植机图案界面，显示清晰，触摸操作可设定和保存参数。 2.适配多种转速比的机头（至少包含）：16:1、20:1、27:1、1:1。 3.采用强力电机，扭矩范围：5-80N.cm，最大扭矩可达80N.cm。 4.采用进口轴承，转速范围：200-40000rpm，最大转速可达40000rpm，超微跳动幅度。 5.动态扭矩实时监控，TFT操作屏幕上能实时显示工作时的扭矩值大小。 6.动态转速实时监控，TFT操作屏幕上能实时显示工作时的转速值大小。 7.带光弯手机供水口位于弯手机尾部，可避免水管意外脱落划伤患者。 8.采用静音蠕动泵，多档出水量可调，最大出水量可达130ml/min。 9.脚踏轻踩2毫米即可启动，反应灵敏。 10.具有多种忆模式，可自定义种植流程及程序参数。 11.具有数据存储功能，可追溯并导出手术过程参数。 12.设有一键自动校准功能。 13.具有自动错误提示功能。至少配置4把种植手机2套马达。
11 | 无痛麻醉注射仪（笔式） | 0.45 | 1 | 0.45 | 1. 整机笔式无任何管线，主机尺寸（长度x直径)：≤81.5mm*20.1mm ，重量≤65g。 2. 点按注射键进行注射，再次点按注射键停止注射，双击点按注射键进行回吸，实体按键操作。 3. 阻力过大，会有提示。 4. 三种注射模式，注射速度（1.8ml注射大约用时）：快速模式(快）≤1分钟 ；慢速模式（慢）≤2分钟；PDL牙周膜注射模式（P）≤4分钟 5. 智能AI芯片，每次使用自动开启上次注射模式，记录累计注射次数等。 6. 主机可无线充电。 7. 主机采用实体按键组成，注射与回吸一键触控操作。 8.助推管可高温高压灭菌重复使用。 9.屏幕类型：OLED。 10.药量显示：能够显示0.1ml-1.8ml,分辨率≥0.1ml。 11.注射握持有两种把手可换：执笔式和传统注射器握持式。
12 | 无痛麻醉注射仪（台式） | 0.9 | 1 | 0.9 | 主要技术参数 1.台式主机 2.采用专利液压驱动技术，能够进行缓慢、匀速的注射。 3.具有可视化压力显示功能，且可以实时显示注射压力。 4.具有自动回吸功能，可选择开启或者关闭。 5.具有单一脚踏且可用脚踏控制给药速度或停止给药。 6.具备低速：0.3mL/min；中速：1.7mL/min；高速：3.5mL/min三种注射速度，且可使用脚踏进行切换。 7.具有PDL（牙周韧带）注射模式，进行缓慢给药时，具备自动给药功能。 8.剂量模式下可选择注射剂量，误差±0.02ml。 9.具备语音提示功能，药量不足或者压力过大时进行语音提示。 10.具备自动保护功能，当压力过大时，自动停止注射。 11.内置独立供电大容量电池，充电后可无线使用。 12.具备训练模式，详细语音提示，按步操作，快速上手。 13.具有彩色液晶触控屏，功能可视化，操作更简单。
13 | 医用离心机 | 0.5 | 1 | 0.5 | 用于人体血液分离（CGF、A-PRF、i-PRF）自定义功能、 4种离心模式，一键启动、 最高转速: 4000r/min 最大相对离心力≧1880xg 最大容量 8x15ml 转速控制精度：20±/min 时间设定:1-99min 电源:AC220 V±10%、50HZ 噪音: ≦62dB(A)
14 | 根管预备机 | 0.43 | 2 | 0.86 | 1.1 内置10个以上可供医生自行设置的程序； 1.2 在0.5 – 4.0N·cm 范围内可设置有12个微调扭矩值； 1.3 动态扭矩实时监控，OLED操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小； 1.4 遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作； 1.5 转速可以调节区间120 rpm—650rpm，参数适配市面上大部分锉； 1.6 工作模式包含：正反转模式，往复旋转模式； 1.7 自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数； 1.8 适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，内置250/30 : 210/30 : 180/30 : 150/30 : 30/150五组往复旋转角度数据，并且参数可调整适用于Pilot、Waveone、Mtwo、Protaper等系统； 1.9 可重新设定设备出厂时内部存储的数据； 1.10 可设置左右手切换 1.11 内置充电电池，锂电池。充电口为type-C快充口，充满时间短； 1.12 无线根管马达，按键启动关闭，操作简便； 1.13 一体化高精度1:1弯机头，机头可360°旋转；弯机头尺寸小巧； 1.14 弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养； 1.15 整机、弯机头两年质保； 1.16 工作噪音小; 1.17 电机减速箱一体封装，传动效率高，同比减少25%能耗; 1.18 人体工程学设计，重心贴近虎口，握持更稳，久握不累；
15 | LED光固化灯 | 0.4 | 2 | 0.8 | 主机部分 1.1设备光强可聚合绝大部分牙科光固化材料 1.2 可输出不同挡光强，可满足不同固化需求，有龋齿检测功能，多挡光强皆可供医生自行设置固化时间 1.3 强大动力支持：搭载大容量电池，可支持长时间高效工作 1.4 光强可视：搭载OLED屏幕，清晰显示模式、光强、固化时间及主机电量 1.5 内置有多 种工作模式， 灯头部分 2.1 超薄机头，可轻松抵达后牙，保证近平行光输出 2.2 360°可旋转机头，轻松照射整个口腔 2.3 机头一体化，坚固耐摔，光强由机头直接输出，减少光衰 2.4 机头装置含凸透镜，具有聚光作用，光学有效面积达广 2.5 多种色光
16 | 热牙胶充填（根管充填仪） | 1.2 | 2 | 2.4 | 1.无线笔式设计，符合人体工程学，操作方便灵活； 2.360°环型开关设计，满足任意操持习惯，开关环包含工作指示灯、工作时有工作提示音；可根据左右手习惯调整屏幕角度； 3. 工作尖设计，可多方向操作，多个方向可以调整； 4. 快速加温，快速冷却； 5.大容量锂电池，充电所需时间短，使用寿命长（可充放电500次以上） 6.采用OLED屏幕，屏幕实时反馈设备电量及工作尖温度，快速准确； 7. 多个工作模式，皆可记忆，每个工作模式可单独调整相应的温度 8.不同工作模式下加热温度在90℃到300℃范围内可调。可根据各种不同的填充材料如牙胶棒、生物陶瓷等来调节合适的使用温度； 9.工作尖在加热过程中只有尖端4-5mm及横截面加热，工作尖其他部分不发热，不需要使用隔热保护套，从而达到保护患者，提升体验感的目的，同时设备能耗大大降低，环保省电效率高； 10. 自动断电保护：根据不同模式下对应温度选择自动断电时间，以免损伤牙体组织，安全高效。
17 | 根尖长度测量仪（牙根管电测仪） | 0.58 | 2 | 1.16 | 1.彩色TFT大屏幕，图像清晰，彩色指示针清晰揭示挫针在根管中的位置； 1.2测量精准，干扰少，准确度高； 1.3 唇钧、锉夹、探针棒均可高温高压消毒，避免交叉感染； 1.4 可通过菜单键设置根尖止点，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒； 1.5 触摸按键，告别藏污纳垢； 1.6 根测灵敏度可调，适合不同反应人群； 1.7 具有自动关机时间设置、自动返回主页面设置、中英文语言设置、音量设置等功能； 1.8 主题背景可调； 1.9 屏幕亮度可调，不同视觉感受、更省电； 1.10 多种参考点音效可选； 1.11 具有根测演示功能； 1.12有声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时
18 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 3.8 | 2 | 7.6 | 兼具超声系统和喷砂系统： 1） 根据所选用工作手柄自动切换工作模式。 2） 采用可触控液晶屏幕，功能选择、工作状态指示简洁清晰。 3） 工作尖椭圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成，工作尖振幅小 。 4） 钛合金工作尖，不伤牙骨质、牙釉质。 5） 有全自动频率跟踪系统，机器性能稳 定。 6） 可进行水量和功率的调节。 7） 使用水瓶供水模式下，可使用双氧水(3%浓度)、洗必泰(0.2%浓度)、 次氯酸钠(5%浓度) 。 8） 超声手柄带LED灯，临床操作更方便； 9） 喷砂手柄，装卸简单，便于清洁和维护。 10）手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处 理。 11）可以使用无线多功能脚踏开关进行控制。 12）超声手柄尾线接口和喷砂手柄尾线接口带有防滑纹，便于操作。 13）粉罐透明能够实时观察砂粉流动情 况。 14）配有两种粉罐:可清晰显示砂 粉刻度。 15）龈下喷嘴多孔设计，分别出砂出水，可预弯并能实现旋 转。
19 | 笑气镇静系统 | 20 | 1 | 20 | 1.7寸以上触摸液晶屏 2.多种通气模式流量调节0-40L/min 3.氧气浓度监测 4.呼吸波形图计时功能 5.氧电池校正氧浓度 6.废气回收气囊 7.专业负压接口 8.一键飞梭+触摸调节 9.备用电源2小时快速供氧气体缓冲气囊 10.闭合呼吸管路，防泄漏 11.硅胶管路 12.可重复消毒成人、儿童鼻罩 13.至少10L笑气瓶和10L氧气瓶
20 | 全自动封口机 | 1.5 | 1 | 1.5 | 一、技术参数 1.彩色液晶触控屏≥7英寸，中文图形化操作界面，内置时钟，参数可以设置并具有自动储存 功能； 2.可对设备使用参数和需打印的操作者姓名、科室、物品名称、器械名称、锅号、锅次、灭菌 日期、失效日期、批次代码进行设置或更改，同时由封口机打印相应设置内容；器械、科室、人员各能存储≥60个相关信息。 3.内置打印参数数据库，可储存≥达五百万次封口及打印信息，通过USB 接口可进行封口参数 的记录读取。 4.可通过操作界面进行历史记录的在线查询、追溯、删除。 5.带有自运行鉴定功能，能打印相关的日期，温度，压力，速度等参数的中英文及符号打印。 6.工作温度设置范围不小于60～220℃,温控精度±1%;可预设4种常用温度，60℃、120℃、 180℃、220℃。 二、配置清单： 1、全自动封口机主机1台 2、电源线1条 3、导向板1个 4、色带5个 5、说明书1份
21 | 超声波清洗机 | 0.65 | 1 | 0.65 | 一、技术参数 1.超声频率：35 KHz 2.加热温度： 3 挡可选 3.清洗槽容积 7.5L。 4.时间选择：六种可选。 5.功率：410W。 6.加热温度 3档可选50℃、55℃、60℃。 二、配置清单： 1.超声清洗器主机1台 2.软水管1根 3.烧杯架1个 4.电源线1根
22 | 医用自动清洗机 | 1.75 | 1 | 1.75 | 一、技术参数 1.支持冷水和热水清洗； 2.配置智能软水装置：适当加入专业盐，可改善水质，增强清洗效果； 3.内腔容积：不小于30L； 4.配有牙科手机专用清洗架，手机插座位置 18个以上；每个手机插座带有不锈钢过滤片，每个底座同时满足高速手机、低速手机的清洗需求。 二、配置清单： 1.小型医用清洗机主机1台 2.牙科手机专用清洗架1个 3.器械篮1个 4.手机硅胶座18个 5.进水管1条 6.说明书1本
23 | 空压机无油静音空压机 | 0.96 | 1 | 0.96 | 设备用途： 用于5-6台牙椅的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求。 整台牙科电动无油空压机由压缩机机头、储气罐等组成，具有稳定、安全、节能、环保等特点。 技术指标及特点： 1产气量最大每台400L/min，0.4bar下产气量280 L/min 2每台空压机由无油纯铜机头组成 3噪音低 4启停压力：0.55-0.75Mpa 5罐体进气全部采用铜或不锈钢管件，长时间使用不会产生各类杂质。 6储气罐容积为100L，内外喷塑，保证气体的洁净；带有压力容器资质证书；罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。7带有自动排水阀，节省人力维护时间 8设备能耗低，国家颁发一级能耗标识 9最小占地面积：1.5m*1m 售后服务 设备保修一年，在保修期内免费提供所需原件及维修服务（耗材及人为损坏除外）。产品配置清单 1.机头 2 2.储气罐1（内外喷塑） 3.电磁阀 2 4.压力表 1 5.排污阀 1 6.压力开关 1 7.消音器 2
24 | 抽吸系统 | 1.06 | 1 | 1.06 | 一、技术参数：满足4-6台综合治疗台的工作需要 1.工作条件 1.1环境条件 环境温度：5 ℃～40℃、相对湿度：≤70%、大气压力：86～106kpa 通风流量≥0.1m³/s 1.2 工作时间 ：100%连续工作 2.结构形式 *2.1 整套牙科抽吸机组由负压泵、分离部分等组成，真空泵和分离部分采用一个电机同时驱动； 2.2 真空负压机组采用的动力源为优质高效的气环真空泵。 2.3 真空泵垂直安装在金属壳体上，美观整洁。 3. 负压泵机组 3.1 负压泵机组由1台抽吸机泵头组成； 3.2 整套机组的抽吸流量：≥900L/min； 3.3机组的抽吸负压：≤-13Kpa； 4.分离部分，带有自动分水器，可实现自动排污， *5.控制部分 5.1 采用自主研发的线路板控制直接控制； 5.2 控制信号线为DC24V安全电压； 5.3 线路板出现故障，可一键启动运行； 5.4 分离部分设置散热风机； 6.最小占地面积：1m*1m 7.排气过滤器 7.1废气排放口单独设置专用管路排放到室外，安装有排气过滤器 8.电压：220V/50Hz 9.功率：1.3Kw 10.真空泵数量：1个 11.真空度：≤-13KPa 12.抽吸量：不低于900L/min 13.噪音低 二、配置清单： 1.真空泵1个 2.过滤器1个 3.分离系统1个 4.控制柜1个 5.卸荷阀1个
25 | 纯水系统 | 1.16 | 1 | 1.16 | 一、技术参数 1、豪华外观，符合人体工程学的表面设计。 2、液晶LED眩灯显示，所有制水状态一目了然。 3、优质椰壳活性炭滤芯，更好吸附余氯。 4、优质静音泵，进口电机轴承，寿命长，确保纯水机工作效果佳。 5、优质高分子技术RO膜，采用国际先进设备卷制而成，脱盐率高达99%。 6、纯白色的高低压开关，绝对不同于市场上某些黑色的再生料。 7、塑料压力桶再加上豪华鹅颈龙头配置，确保纯水机档次提升。 8、制水过程全程自动监控。 9、电源：220V50HZ 10、水压：0.2MPA-0.5MPA 11、产水量：100升/H 12、脱盐率：99% 配置清单： 1.纯水机主机1台 2.150升不锈钢水箱1个 3.含次氯酸消毒功能
26 | 全自动高正压压模机 | 1.5 | 1 | 1.5 | 一、技术参数 1. 电压：220V 50/60 Hz 2. 加热电阻功率：450 W 3. 压膜片尺寸：厚度最大 6 mm 4. 圆形压膜片：（直径） 120mm 到 134mm ；方形压膜片：从 120mm x 120mm 到 130mm x 130mm 5. 防护等级：IPX1 （防飞溅） 6. 最低气压：3 巴 (43.5 psi) 7. 最高气压：8 巴 (116 psi) 8. 连接类型：快速连接 6mm 软管 9. 最大噪音水平：80 db (在设备前方 30cm 的位置测定) 二、配置清单： 1、全自动正压压模机主机 1台 2、不锈钢珠 1台 3、牙膜放置盘 1个 4、电源线1根
27 | 印模搅拌机 | 0.6 | 1 | 0.6 | 一、技术参数 1.电源：AC220V/50Hz 2.净 重:16.5Kg 3.定时器:1~16 秒可调 4.功率:不大于 400W 5.设备类型:I类 6.转速:2850转/分(50HZ) 7.设备工作方式:间歇式工作） 8.记忆时间:3种(设定时间:8秒、10秒、12秒) 二、配置清单： 1.印模搅拌机主机 1台 2.搅拌碗 4台 3.调 棒 1个 4.调拌刀 1个 5.粉勺 1个 6.使用说明书 1份
28 | 石膏震荡器 | 0.125 | 1 | 0.125 | 一、技术参数 用途：牙科技工室灌注石膏、琼脂、复制模型必备的工具，它能够消除模型中的气泡，使模型中的填料均匀、密度坚实而完美，使用更方便，是牙科技师工作不可缺少的工具。 1、电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹 2、电源功率：150瓦 3、最大负载：≤4千克 4、外形尺寸：长33*宽22*高13（厘米） 5、整机重量：7千克 二、配置清单： 1、石膏振荡器主机 1台 2、电源线 1根
29 | 抢救车 | 0.45 | 1 | 0.45 | 一、技术参数 1、规格：650x475x1000mm 2、不锈钢板镶面及ABS模具成型台面，表面喷涂；台面同时镶嵌优质不锈钢拉丝板材； 3、带有功能槽的铝合金型材立柱，表面电泳处理； 4、ABS台面厚度40mm，台面安装不锈钢围栏； 5、车体配备隐藏式侧拉板，材质同台面一致，侧拉板采用静音导轨； 6、侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料； 7、车体立柱采用嵌入式导轨技术，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置，配件使用贴近操作者的身高及使用习惯，可根据院感要求在车体两侧互换； 8、底部采用四只静音防缠绕脚轮，脚轮Φ100mm，两只带刹车，一只具备定向功能； 9、3个110mm高抽屉，1个150mm高抽屉，1个178mm高抽屉； 10、抽屉采用优质镀锌板焊接成型，表面为优质静电粉末喷涂； 11、抽屉全部选用流线型ABS扣手； 12、抽屉内置可任意调节的ABS插式隔板，可前后左右调节方格大小；抽屉内配置高分子材料防滑垫； 13、抽屉选用优质三节静音滑轨； 14、采用不锈钢外置式旋转锁杆，配一次性锁片，带唯一编码。 二、配置清单 1、碳钢仪器平台：1个 2、ABS侧拉板：1块 3、L型输液架：1支 4、锐器盒支架：1个 5、翻盖污物桶：2个（一灰一黄） 6、一次性锁杆：1个 7、不锈钢杂物筐：1个 8、CPR板：1块 9、电源插板：1个 10、ABS抽屉隔板：3套 11、氧气瓶支架：1个
30 | 高压喷枪 | 0.2 | 1 | 0.2 | 、技术参数 1、用于各类软性、硬性内窥镜、手术器械的冲洗，配备洗喷头，方便医院内窥镜、供应室等各科室的使用。 2、压力:0.1-0.4Mpa。清洗管腔口径:1.6-12mm。 3、专业:8个多用喷头，适用于不同的管镜和手术器械不同部位的冲洗。 4、方便:喷嘴、软管自由拆卸。 5、快捷:快换接头使更换连接头、工作喷嘴更加快捷,提高工作效率。 6、安全:专为医用内窥镜、各类手术器械量身设计，适用医院各科室医疗器具的冲洗。 二、配置清单： 1、高压喷枪 1把 2、喷头 8个 3、链接管 1根
31 | 医用空气净化器 | 2 | 1 | 2 | 一、技术参数 *1、具备双波段杀菌技术， 254除菌紫外线+185真空紫外线双波段 *2、内置双镜面设计 3、具备羟基杀菌技术 *4、HEPA过滤≥55mm，TVOC130mm *5、具备微正压，自循环、全循环和大循环等循环模式 6、24小时全天消毒，人在也可消毒，不受时间场景限制 *7、具有杀菌、净化、新风功能 8、可移动 9、风量：≥550立方米/小时 10、消毒除菌率：≥99.99% 11、适用面积：80-100平方米 12、功率：220V,121W 13、噪音：低 二、配置清单 1、空气消毒机主机 1台 2、电源线 1根 3、 说明书 1份
32 | 注油机 | 0.5 | 1 | 0.5 | 一、设备用途： 用于对牙科手机的清洁及注油保养。 二、产品特点 1.能一次同时保养3支以上手机 2.具备油量刻度显示功能 3.具备独立的油量调节阀 4.具备独立进气气压调节阀 5.适用于所有品牌手机 6.底部带储油盒子，方便收集油污 三、技术参数： 1.电压：220V 2.空气压力：0.35~0.6Mpa(50~80psi) 3.储油桶容量：350ml 4.重量：7.5kg 5.旋转齿轮能从不同角度给手机有效清洁 6.完成清洁后，按下“空气键”能去除手机内多余的油。 7.可选择短模式、长模式、超长模式根据不同手机进行注油。 8.油雾过滤棉能防止油雾的扩散。 9.保养油：1000ml 10.底部带储油盒子
33 | 口腔手术器械 | 10 | 1 | 10 | 一、外科器械拔牙套装 1、骨膜剥离器(子) (Periosteal Elevators) 头宽5.0/7.5mm 带保护 12个 2、牙刮匙(Bone Curettes) 3# 3.0/3.0mm φ10mm空芯圆柄有齿 12个 3、口角拉钩(Cheek Retractors) 口角 S型 角弯：90° 12个 4、镶片持针钳(TC Needle Holders) 14cm 直 粗针 0.5 12个 5、手术刀柄(Scalpel Handles) 3# 带刻度 12个 6、牙挺（Tooth Elevator）（根尖挺）2# 12个 7、眼科剪（Ophthalmic Scissors） 10cm弯尖 12个 8、吸引管(Suction Cannulas) φ3.0mm亚光(无柄) 12个 9、止血钳(Hemostatic Forceps) 14cm弯全齿 12个 10、器械盘 方盘（Instrument Trays） 方角 210X100X16 12个 二、外科微创拔牙钳套装 11、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 210# 5把 12、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 49# 5把 13、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 65# (189#) 5把 14、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 48#( 46#) 5把 15、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 222# 5把 16、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 190# 5把 17、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 智齿拔牙钳 5把 三、修复器械套装 1、树脂充填器(Plastic Filling Instruments) 不粘树脂球头(φ1-2)/扁头2.8mmφ8空芯圆柄 5把 2、树脂充填器(Plastic Filling Instruments)不粘树脂刻度(0.5-4)/扁头2.8mmφ8空芯圆柄 5把 3、树脂充填器(Plastic Filling Instruments) 不粘树脂扁（1.6/1.6）弹性φ8空芯圆柄有弹性 5把 4、树脂充填器(Plastic Filling Instruments)不粘树脂 尖圆φ1.6φ8空芯圆柄 5把 5、树脂充填器(Plastic Filling Instruments)不粘树脂树脂修正器φ8空芯圆柄 5把 6、5支装器械盒 分离式带锁扣 203X76X32 5个 四、牙周刮治套装 1、刮治器（Subgingival Curette） 龈下 G5/6 硅胶柄 前牙区 5个 2、刮治器（Subgingival Curette） 龈下 G7/8 硅胶柄 颊舌侧 5个 3、刮治器（Subgingival Curette） 龈下 G11/12 硅胶柄 前磨牙、磨牙近中面 5个 4、刮治器（Subgingival Curette） 龈下 G13/14 硅胶柄 前磨牙、磨牙远中面 5个 5、5支装器械盒 203mm*76mm*32mm 5个 五、外科器械拔牙套装 1、骨膜剥离器(子) (Periosteal Elevators) 头宽5.0/7.5mm 带保护 12个 2、牙刮匙(Bone Curettes) 3# 3.0/3.0mm φ10mm空芯圆柄有齿 12个 3、口角拉钩(Cheek Retractors) 口角 S型 角弯：90° 12个 4、镶片持针钳(TC Needle Holders) 14cm 直 粗针 0.5 12个 5、手术刀柄(Scalpel Handles) 3# 带刻度 12个 6、牙挺（Tooth Elevator）（根尖挺）2# 12个 7、眼科剪（Ophthalmic Scissors） 10cm弯尖 12个 8、吸引管(Suction Cannulas) φ3.0mm亚光(无柄) 12个 9、止血钳(Hemostatic Forceps) 14cm弯全齿 12个 10、器械盘 方盘（Instrument Trays） 方角 210X100X16 12个 六、外科微创拔牙钳套装 1、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 210# 5把 2、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 49# 5把 3、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 65# (189#) 5把 4、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 48#( 46#) 5把 5、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 222# 5把 6、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 190# 5把 7、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 智齿拔牙钳 5把 七、修复器械套装 1、树脂充填器(Plastic Filling Instruments) 不粘树脂球头(φ1-2)/扁头2.8mmφ8空芯圆柄 5把 2、树脂充填器(Plastic Filling Instruments)不粘树脂刻度(0.5-4)/扁头2.8mmφ8空芯圆柄 5把 3、树脂充填器(Plastic Filling Instruments) 不粘树脂扁（1.6/1.6）弹性φ8空芯圆柄有弹性 5把 4、树脂充填器(Plastic Filling Instruments)不粘树脂 尖圆φ1.6φ8空芯圆柄 5把 5、树脂充填器(Plastic Filling Instruments)不粘树脂树脂修正器φ8空芯圆柄 5把 6、5支装器械盒 分离式带锁扣 203X76X32 5个 八、种植器械套装 1、口镜柄（Mouth Mirrors Handle）不锈钢圆柄 M2.5(φ8.0*120)mm 无色 4个 2、双面口镜(Double side Mouth Mirrors) 5# M3.0 镀铑镜 4个 3、手术刀柄(Scalpel Handles)3# 圆柄 可旋转手术刀柄 4个 4、牙周袋探针 (Periodontal Probe) CP15φ0.5(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15) 6.5mm空芯圆柄 4个 5、吸引管(Suction Cannulas) φ3.0mm亚光(无柄) 4个 6、缝合镊 16CM 直 头1.8×3.0 4个 7、组织镊（Tissue Tweezers） 14cm 爱迪生镊 头宽1.2 直1×2钩 4个 8、拆线剪（Suture Remove Scissors） 11cm直 4个 9、镶片组织剪（TC Tissue Scissors） 13cm双弯尖头 4个 10、止血钳(Hemostatic Forceps) 12.5cm弯全齿 4个 11、镶片持针钳(TC Needle Holders) 14cm 直 细针 0.3 4个 12、牙刮匙(Bone Curettes) 3# 3.0/3.0mm φ10mm空芯圆柄 有齿 4个 13、骨膜剥离器(子) (Periosteal Elevators) RUSER 4个 14、骨膜剥离器(子) (Periosteal Elevators)头宽4.0/9.0mm 一头反光板 空芯圆柄 4个 15、口角拉钩(Cheek Retractors) 口角 S型 角弯：90° 4个 16、16支装器械盒 280mm*203mm*32mm 4个
34 | 超声喷砂牙周治疗仪超声手柄 | 0.25 | 2 | 0.5 | 可匹配超声喷砂牙周治疗仪，输出的尖端主振动偏移（最大值）：90μm，偏差：±50%，输出的尖端振动频率：30±5kHz，输出的半偏移力（最大值）：10N 偏差：±50%，尖端输出功率：3W～20W
35 | 超声喷砂牙周治疗仪龈上喷砂手柄 | 0.25 | 3 | 0.75 | 可匹配超声喷砂牙周治疗仪，喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理，喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护，喷砂手柄尾线接口带有防滑纹，便于操作
36 | 超声喷砂牙周治疗仪龈下喷砂手柄 | 0.3 | 3 | 0.9 | 可匹配超声喷砂牙周治疗仪，喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理，喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护，喷砂手柄尾线接口带有防滑纹，便于操作，龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。
37 | 高速手机 | 0.2 | 10 | 2 | 快接（含快接头），自发光， 感控标准：100%零回吸（防交叉感染 ） 2最大扭力：23W 3径向跳动：<0.03㎜ 4工作噪音：低 5手机结构：开放式 4孔接口 6冷却方式：3点以上出水 7轴承品牌：进口轴承 8换针方式：按压式 9工作转速：32--35万转/分钟 10工作水压：0.2--0.23Mpa 11光源输出：风光LED灯
38 | 直机 | 0.42 | 4 | 1.68 | 内水道、慢直手机（1:1） 1.进口轴承 2接口标准：符合ISO3964标准（YY1012） 3直机径向跳动：<0.05㎜ 4工作噪音：<50dB 5马达转速：18000--21000转/分钟 6冷却方式：内出水 7工作水压：0.2--0.23Mpa 工作气压：0.28--0.30Mpa 8可承受最高转速：40000转/分钟 9接口方式：4孔
39 | 弯机 | 0.555 | 4 | 2.22 | 内水道、慢弯手机（1:1）, 1.进口轴承 2接口标准：符合ISO3964标准（YY1012） 3弯机径向跳动：<0.05㎜ 4弯机换针方式：按压式 5弯机可承受最高转速：40000转/分钟 6照明方式：光纤棒导光 7工作水压：0.2--0.23Mpa
40 | 增速手机 | 0.6 | 4 | 2.4 | 内水道、增速手机（1:5）， 1.最高转速：200000转/分钟 2工作水压：0.2--0.23Mpa 3工作温升：<5℃ 4取针方式：按压式 5照明方式：光纤棒导光 6冷却方式：3点以上喷水 7手机材质：不锈钢
41 | 仰角手机 | 0.12 | 10 | 1.2 | 固接、非光、气动仰角， 1.感控标准：前端无排气（ 防气肿 ） 2轴承品牌：进口 3工作转速：32--35万转/分钟 4使用车针：总长19--28MM 6工作水压：0.2--0.23Mpa 工作气压：0.28--0.30Mpa
42 | 洁牙机手柄 | 0.08 | 6 | 0.48 | 可接配置口腔综合治疗机，1电源输入：a）带变压器：～220V 50Hzb）无变压器：～24V 50Hz 2输入功率：38VA 3输出的尖端主振动偏移：1μm～100μm 4输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz 5输出的半偏移力：0.1N～2N 6尖端输出功率：3W～20W 7进水压力:0.1bar~5bar(0.01MPa~0.5MPa)9运行模式：连续运行
合计 |  |  | 88 | 372.915

## Sheet2
序号 | 设备名称 | 单价（万元） | 数量（台） | 总价（万元）
1 | 全自动生化分析仪 | 50 | 1 | 50
2 | 压力蒸汽灭菌器 | 35 | 1 | 35
3 | 压力蒸汽灭菌器 | 100 | 1 | 100
4 | 高效液相色谱串联质谱仪 | 275 | 1 | 275
5 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 80 | 1 | 80
6 | 焦磷酸测序仪 | 30 | 1 | 30
7 | 高频手术系统 | 70 | 1 | 70
8 | X线电子计算机断层扫描装置（CT） | 1699 | 1 | 1699
9 | 全自动细菌分枝杆菌培养监测系统 | 30 | 1 | 30
2369