## Sheet1
北京胸科医院口腔科开科部分设备延期清单
序号 | 设备名称 | 单价（万元） | 数量（台） | 总价（万元） | 初步技术参数
2 | 牙科影像板扫描仪 | 4.46 | 1 | 4.46 | 1.获取影像时的位深：16bits/pixel 2.分辨率：20LP/mm 3.影像采集区域的像素灰度值标准差 R 与规定采样点的灰度值均值 Vm 之比，应不大于 2%（R/Vm≤2%） 4.像素尺寸：25μm 5.支持 S0，S1，S2，S3 四个尺寸的影像板 6.图像扫描时间：＜15s 7.具备打印功能
11 | 无痛麻醉注射仪（笔式） | 0.45 | 1 | 0.45 | 1. 整机笔式无任何管线，主机尺寸（长度x直径)：≤81.5mm*20.1mm ，重量≤65g。 2. 点按注射键进行注射，再次点按注射键停止注射，双击点按注射键进行回吸，实体按键操作。 3. 阻力过大，会有提示。 4. 三种注射模式，注射速度（1.8ml注射大约用时）：快速模式(快）≤1分钟 ；慢速模式（慢）≤2分钟；PDL牙周膜注射模式（P）≤4分钟 5. 智能AI芯片，每次使用自动开启上次注射模式，记录累计注射次数等。 6. 主机可无线充电。 7. 主机采用实体按键组成，注射与回吸一键触控操作。 8.助推管可高温高压灭菌重复使用。 9.屏幕类型：OLED。 10.药量显示：能够显示0.1ml-1.8ml,分辨率≥0.1ml。 11.注射握持有两种把手可换：执笔式和传统注射器握持式。
12 | 无痛麻醉注射仪（台式） | 0.9 | 1 | 0.9 | 主要技术参数 1.台式主机 2.采用专利液压驱动技术，能够进行缓慢、匀速的注射。 3.具有可视化压力显示功能，且可以实时显示注射压力。 4.具有自动回吸功能，可选择开启或者关闭。 5.具有单一脚踏且可用脚踏控制给药速度或停止给药。 6.具备低速：0.3mL/min；中速：1.7mL/min；高速：3.5mL/min三种注射速度，且可使用脚踏进行切换。 7.具有PDL（牙周韧带）注射模式，进行缓慢给药时，具备自动给药功能。 8.剂量模式下可选择注射剂量，误差±0.02ml。 9.具备语音提示功能，药量不足或者压力过大时进行语音提示。 10.具备自动保护功能，当压力过大时，自动停止注射。 11.内置独立供电大容量电池，充电后可无线使用。 12.具备训练模式，详细语音提示，按步操作，快速上手。 13.具有彩色液晶触控屏，功能可视化，操作更简单。
14 | 根管预备机 | 0.43 | 2 | 0.86 | 1.1 内置10个以上可供医生自行设置的程序； 1.2 在0.5 – 4.0N·cm 范围内可设置有12个微调扭矩值； 1.3 动态扭矩实时监控，OLED操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小； 1.4 遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作； 1.5 转速可以调节区间120 rpm—650rpm，参数适配市面上大部分锉； 1.6 工作模式包含：正反转模式，往复旋转模式； 1.7 自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数； 1.8 适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，内置250/30 : 210/30 : 180/30 : 150/30 : 30/150五组往复旋转角度数据，并且参数可调整适用于Pilot、Waveone、Mtwo、Protaper等系统； 1.9 可重新设定设备出厂时内部存储的数据； 1.10 可设置左右手切换 1.11 内置充电电池，锂电池。充电口为type-C快充口，充满时间短； 1.12 无线根管马达，按键启动关闭，操作简便； 1.13 一体化高精度1:1弯机头，机头可360°旋转；弯机头尺寸小巧； 1.14 弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养； 1.15 整机、弯机头两年质保； 1.16 工作噪音小; 1.17 电机减速箱一体封装，传动效率高，同比减少25%能耗; 1.18 人体工程学设计，重心贴近虎口，握持更稳，久握不累；
15 | LED光固化灯 | 0.4 | 2 | 0.8 | 主机部分 1.1设备光强可聚合绝大部分牙科光固化材料 1.2 可输出不同挡光强，可满足不同固化需求，有龋齿检测功能，多挡光强皆可供医生自行设置固化时间 1.3 强大动力支持：搭载大容量电池，可支持长时间高效工作 1.4 光强可视：搭载OLED屏幕，清晰显示模式、光强、固化时间及主机电量 1.5 内置有多 种工作模式， 灯头部分 2.1 超薄机头，可轻松抵达后牙，保证近平行光输出 2.2 360°可旋转机头，轻松照射整个口腔 2.3 机头一体化，坚固耐摔，光强由机头直接输出，减少光衰 2.4 机头装置含凸透镜，具有聚光作用，光学有效面积达广 2.5 多种色光
17 | 根尖长度测量仪（牙根管电测仪） | 0.58 | 2 | 1.16 | 1.彩色TFT大屏幕，图像清晰，彩色指示针清晰揭示挫针在根管中的位置； 1.2测量精准，干扰少，准确度高； 1.3 唇钧、锉夹、探针棒均可高温高压消毒，避免交叉感染； 1.4 可通过菜单键设置根尖止点，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒； 1.5 触摸按键，告别藏污纳垢； 1.6 根测灵敏度可调，适合不同反应人群； 1.7 具有自动关机时间设置、自动返回主页面设置、中英文语言设置、音量设置等功能； 1.8 主题背景可调； 1.9 屏幕亮度可调，不同视觉感受、更省电； 1.10 多种参考点音效可选； 1.11 具有根测演示功能； 1.12有声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时
26 | 全自动高正压压模机 | 1.5 | 1 | 1.5 | 一、技术参数 1. 电压：220V 50/60 Hz 2. 加热电阻功率：450 W 3. 压膜片尺寸：厚度最大 6 mm 4. 圆形压膜片：（直径） 120mm 到 134mm ；方形压膜片：从 120mm x 120mm 到 130mm x 130mm 5. 防护等级：IPX1 （防飞溅） 6. 最低气压：3 巴 (43.5 psi) 7. 最高气压：8 巴 (116 psi) 8. 连接类型：快速连接 6mm 软管 9. 最大噪音水平：80 db (在设备前方 30cm 的位置测定) 二、配置清单： 1、全自动正压压模机主机 1台 2、不锈钢珠 1台 3、牙膜放置盘 1个 4、电源线1根
27 | 印模搅拌机 | 0.6 | 1 | 0.6 | 一、技术参数 1.电源：AC220V/50Hz 2.净 重:16.5Kg 3.定时器:1~16 秒可调 4.功率:不大于 400W 5.设备类型:I类 6.转速:2850转/分(50HZ) 7.设备工作方式:间歇式工作） 8.记忆时间:3种(设定时间:8秒、10秒、12秒) 二、配置清单： 1.印模搅拌机主机 1台 2.搅拌碗 4台 3.调 棒 1个 4.调拌刀 1个 5.粉勺 1个 6.使用说明书 1份
28 | 石膏震荡器 | 0.125 | 1 | 0.125 | 一、技术参数 用途：牙科技工室灌注石膏、琼脂、复制模型必备的工具，它能够消除模型中的气泡，使模型中的填料均匀、密度坚实而完美，使用更方便，是牙科技师工作不可缺少的工具。 1、电源电压：220伏/50赫兹 110伏/60赫兹 2、电源功率：150瓦 3、最大负载：≤4千克 4、外形尺寸：长33*宽22*高13（厘米） 5、整机重量：7千克 二、配置清单： 1、石膏振荡器主机 1台 2、电源线 1根
29 | 抢救车 | 0.45 | 1 | 0.45 | 一、技术参数 1、规格：650x475x1000mm 2、不锈钢板镶面及ABS模具成型台面，表面喷涂；台面同时镶嵌优质不锈钢拉丝板材； 3、带有功能槽的铝合金型材立柱，表面电泳处理； 4、ABS台面厚度40mm，台面安装不锈钢围栏； 5、车体配备隐藏式侧拉板，材质同台面一致，侧拉板采用静音导轨； 6、侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料； 7、车体立柱采用嵌入式导轨技术，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置，配件使用贴近操作者的身高及使用习惯，可根据院感要求在车体两侧互换； 8、底部采用四只静音防缠绕脚轮，脚轮Φ100mm，两只带刹车，一只具备定向功能； 9、3个110mm高抽屉，1个150mm高抽屉，1个178mm高抽屉； 10、抽屉采用优质镀锌板焊接成型，表面为优质静电粉末喷涂； 11、抽屉全部选用流线型ABS扣手； 12、抽屉内置可任意调节的ABS插式隔板，可前后左右调节方格大小；抽屉内配置高分子材料防滑垫； 13、抽屉选用优质三节静音滑轨； 14、采用不锈钢外置式旋转锁杆，配一次性锁片，带唯一编码。 二、配置清单 1、碳钢仪器平台：1个 2、ABS侧拉板：1块 3、L型输液架：1支 4、锐器盒支架：1个 5、翻盖污物桶：2个（一灰一黄） 6、一次性锁杆：1个 7、不锈钢杂物筐：1个 8、CPR板：1块 9、电源插板：1个 10、ABS抽屉隔板：3套 11、氧气瓶支架：1个
30 | 高压喷枪 | 0.2 | 1 | 0.2 | 、技术参数 1、用于各类软性、硬性内窥镜、手术器械的冲洗，配备洗喷头，方便医院内窥镜、供应室等各科室的使用。 2、压力:0.1-0.4Mpa。清洗管腔口径:1.6-12mm。 3、专业:8个多用喷头，适用于不同的管镜和手术器械不同部位的冲洗。 4、方便:喷嘴、软管自由拆卸。 5、快捷:快换接头使更换连接头、工作喷嘴更加快捷,提高工作效率。 6、安全:专为医用内窥镜、各类手术器械量身设计，适用医院各科室医疗器具的冲洗。 二、配置清单： 1、高压喷枪 1把 2、喷头 8个 3、链接管 1根
31 | 医用空气净化器 | 2 | 1 | 2 | 一、技术参数 *1、具备双波段杀菌技术， 254除菌紫外线+185真空紫外线双波段 *2、内置双镜面设计 3、具备羟基杀菌技术 *4、HEPA过滤≥55mm，TVOC130mm *5、具备微正压，自循环、全循环和大循环等循环模式 6、24小时全天消毒，人在也可消毒，不受时间场景限制 *7、具有杀菌、净化、新风功能 8、可移动 9、风量：≥550立方米/小时 10、消毒除菌率：≥99.99% 11、适用面积：80-100平方米 12、功率：220V,121W 13、噪音：低 二、配置清单 1、空气消毒机主机 1台 2、电源线 1根 3、 说明书 1份
33 | 口腔手术器械 | 10 | 1 | 10 | 一、外科器械拔牙套装 1、骨膜剥离器(子) (Periosteal Elevators) 头宽5.0/7.5mm 带保护 12个 2、牙刮匙(Bone Curettes) 3# 3.0/3.0mm φ10mm空芯圆柄有齿 12个 3、口角拉钩(Cheek Retractors) 口角 S型 角弯：90° 12个 4、镶片持针钳(TC Needle Holders) 14cm 直 粗针 0.5 12个 5、手术刀柄(Scalpel Handles) 3# 带刻度 12个 6、牙挺（Tooth Elevator）（根尖挺）2# 12个 7、眼科剪（Ophthalmic Scissors） 10cm弯尖 12个 8、吸引管(Suction Cannulas) φ3.0mm亚光(无柄) 12个 9、止血钳(Hemostatic Forceps) 14cm弯全齿 12个 10、器械盘 方盘（Instrument Trays） 方角 210X100X16 12个 二、外科微创拔牙钳套装 11、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 210# 5把 12、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 49# 5把 13、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 65# (189#) 5把 14、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 48#( 46#) 5把 15、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 222# 5把 16、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 190# 5把 17、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 智齿拔牙钳 5把 三、修复器械套装 1、树脂充填器(Plastic Filling Instruments) 不粘树脂球头(φ1-2)/扁头2.8mmφ8空芯圆柄 5把 2、树脂充填器(Plastic Filling Instruments)不粘树脂刻度(0.5-4)/扁头2.8mmφ8空芯圆柄 5把 3、树脂充填器(Plastic Filling Instruments) 不粘树脂扁（1.6/1.6）弹性φ8空芯圆柄有弹性 5把 4、树脂充填器(Plastic Filling Instruments)不粘树脂 尖圆φ1.6φ8空芯圆柄 5把 5、树脂充填器(Plastic Filling Instruments)不粘树脂树脂修正器φ8空芯圆柄 5把 6、5支装器械盒 分离式带锁扣 203X76X32 5个 四、牙周刮治套装 1、刮治器（Subgingival Curette） 龈下 G5/6 硅胶柄 前牙区 5个 2、刮治器（Subgingival Curette） 龈下 G7/8 硅胶柄 颊舌侧 5个 3、刮治器（Subgingival Curette） 龈下 G11/12 硅胶柄 前磨牙、磨牙近中面 5个 4、刮治器（Subgingival Curette） 龈下 G13/14 硅胶柄 前磨牙、磨牙远中面 5个 5、5支装器械盒 203mm*76mm*32mm 5个 五、外科器械拔牙套装 1、骨膜剥离器(子) (Periosteal Elevators) 头宽5.0/7.5mm 带保护 12个 2、牙刮匙(Bone Curettes) 3# 3.0/3.0mm φ10mm空芯圆柄有齿 12个 3、口角拉钩(Cheek Retractors) 口角 S型 角弯：90° 12个 4、镶片持针钳(TC Needle Holders) 14cm 直 粗针 0.5 12个 5、手术刀柄(Scalpel Handles) 3# 带刻度 12个 6、牙挺（Tooth Elevator）（根尖挺）2# 12个 7、眼科剪（Ophthalmic Scissors） 10cm弯尖 12个 8、吸引管(Suction Cannulas) φ3.0mm亚光(无柄) 12个 9、止血钳(Hemostatic Forceps) 14cm弯全齿 12个 10、器械盘 方盘（Instrument Trays） 方角 210X100X16 12个 六、外科微创拔牙钳套装 1、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 210# 5把 2、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 49# 5把 3、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 65# (189#) 5把 4、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 48#( 46#) 5把 5、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 222# 5把 6、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 190# 5把 7、拔牙钳(Minimally Invasive Forceps) 微创 智齿拔牙钳 5把 七、修复器械套装 1、树脂充填器(Plastic Filling Instruments) 不粘树脂球头(φ1-2)/扁头2.8mmφ8空芯圆柄 5把 2、树脂充填器(Plastic Filling Instruments)不粘树脂刻度(0.5-4)/扁头2.8mmφ8空芯圆柄 5把 3、树脂充填器(Plastic Filling Instruments) 不粘树脂扁（1.6/1.6）弹性φ8空芯圆柄有弹性 5把 4、树脂充填器(Plastic Filling Instruments)不粘树脂 尖圆φ1.6φ8空芯圆柄 5把 5、树脂充填器(Plastic Filling Instruments)不粘树脂树脂修正器φ8空芯圆柄 5把 6、5支装器械盒 分离式带锁扣 203X76X32 5个 八、种植器械套装 1、口镜柄（Mouth Mirrors Handle）不锈钢圆柄 M2.5(φ8.0*120)mm 无色 4个 2、双面口镜(Double side Mouth Mirrors) 5# M3.0 镀铑镜 4个 3、手术刀柄(Scalpel Handles)3# 圆柄 可旋转手术刀柄 4个 4、牙周袋探针 (Periodontal Probe) CP15φ0.5(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15) 6.5mm空芯圆柄 4个 5、吸引管(Suction Cannulas) φ3.0mm亚光(无柄) 4个 6、缝合镊 16CM 直 头1.8×3.0 4个 7、组织镊（Tissue Tweezers） 14cm 爱迪生镊 头宽1.2 直1×2钩 4个 8、拆线剪（Suture Remove Scissors） 11cm直 4个 9、镶片组织剪（TC Tissue Scissors） 13cm双弯尖头 4个 10、止血钳(Hemostatic Forceps) 12.5cm弯全齿 4个 11、镶片持针钳(TC Needle Holders) 14cm 直 细针 0.3 4个 12、牙刮匙(Bone Curettes) 3# 3.0/3.0mm φ10mm空芯圆柄 有齿 4个 13、骨膜剥离器(子) (Periosteal Elevators) RUSER 4个 14、骨膜剥离器(子) (Periosteal Elevators)头宽4.0/9.0mm 一头反光板 空芯圆柄 4个 15、口角拉钩(Cheek Retractors) 口角 S型 角弯：90° 4个 16、16支装器械盒 280mm*203mm*32mm 4个
37 | 高速手机 | 0.2 | 10 | 2 | 快接（含快接头），自发光， 感控标准：100%零回吸（防交叉感染 ） 2最大扭力：23W 3径向跳动：<0.03㎜ 4工作噪音：低 5手机结构：开放式 4孔接口 6冷却方式：3点以上出水 7轴承品牌：进口轴承 8换针方式：按压式 9工作转速：32--35万转/分钟 10工作水压：0.2--0.23Mpa 11光源输出：风光LED灯
38 | 直机 | 0.42 | 4 | 1.68 | 内水道、慢直手机（1:1） 1.进口轴承 2接口标准：符合ISO3964标准（YY1012） 3直机径向跳动：<0.05㎜ 4工作噪音：<50dB 5马达转速：18000--21000转/分钟 6冷却方式：内出水 7工作水压：0.2--0.23Mpa 工作气压：0.28--0.30Mpa 8可承受最高转速：40000转/分钟 9接口方式：4孔
39 | 弯机 | 0.555 | 4 | 2.22 | 内水道、慢弯手机（1:1）, 1.进口轴承 2接口标准：符合ISO3964标准（YY1012） 3弯机径向跳动：<0.05㎜ 4弯机换针方式：按压式 5弯机可承受最高转速：40000转/分钟 6照明方式：光纤棒导光 7工作水压：0.2--0.23Mpa
40 | 增速手机 | 0.6 | 4 | 2.4 | 内水道、增速手机（1:5）， 1.最高转速：200000转/分钟 2工作水压：0.2--0.23Mpa 3工作温升：<5℃ 4取针方式：按压式 5照明方式：光纤棒导光 6冷却方式：3点以上喷水 7手机材质：不锈钢
41 | 仰角手机 | 0.12 | 10 | 1.2 | 固接、非光、气动仰角， 1.感控标准：前端无排气（ 防气肿 ） 2轴承品牌：进口 3工作转速：32--35万转/分钟 4使用车针：总长19--28MM 6工作水压：0.2--0.23Mpa 工作气压：0.28--0.30Mpa
合计 |  |  | 48 | 33.005