包一、射频消融系统  1台/套

1主机参数

★1.1适应症，该产品用于甲状腺等实体肿瘤的射频消融治疗。

1.2射频频率，400KHz±25KHz。

1.3输出功率：功率模式120W/负载30Ω；定时模式80W/负载50Ω；针道模式200W/80Ω。

1.4阻抗范围30Ω-100Ω具有数字显示。

2主机功能

2.1自动识别电极类型：有代码显示

2.2功率模式；0―120W可调

2.3针道模式0―200W可调

2.4定时模式0―15’50”可调

2.5能量自动控制功能系统根据设置的时间自动调节能量输出。

2.6针道模式，医生只需选择针道烧灼功能，就可完成针道烧灼，有效避免了针道烧灼不全和术后出血。

2.7阻抗监测，全程监测病灶的阻抗变化

2.8温度监测，具有温度监测功能，并可以连接单独温度探头。

2.9测温范围为60℃一95℃，测温误差小于等于3℃

2.10功率输出范围：功率模式0-120w；定时模式0-80w；针道模式0-200w

3配套电极

3.1单针电极，有液体内循环通道与工作端渗出水的双通道功能，能够增加工作端周围病灶组织的导电率，降低工作阻抗，避免病灶组织碳化，提高消融效率，节约手术时间；能针对高阻抗的特殊病灶进行消融，消融速度快，还可同时联合进行药物注液治疗。

3.2单针电极按照工作端是否可调分为工作端固定电极和工作端可调电极

3.3.1工作端长度固定电极

（1）针杆直径19-18G可选

（2）工作端内部冷循环设计，避免碳化，实现理想的消融效果

（3）针尖三棱开刃，便于经皮穿刺

（4）可固定消融及移动消融

（5）最细19G针管设计

（6）工作端提供10mm、7mm、5mm可选

3.3.2工作端可调电极，可依据病灶大小，调节合适的电极工作端长度

（1）工作端长度5mm-15mm之间实时调节。

（2）同一支电极可消融多个大小不同的病灶

（3）依据病灶大小精确消融，避免对正常组织的过度损伤

（4）工作端长度变化自动匹配最适合输出功率

（5）适用于固定消融与移动消融

4辅助功能

4.1自检功能，具有开机自检功能

4.2可控开关，设备有“运行/停止（RUN/STOP）”键，可以启动或关闭射频能量输出；也配置有脚踏开关，也可以进行能量输出和停止操作。

5、配置清单

★5.1主机及电极一套

5.2射频监控软件一套，软件免费升级

包二、下肢主被动康复训练系统   1台/套

设备功能：

1.1用于肢体障碍患者进行肌力和关节活动度的康复训练；

1.2设备应具有主动训练、被动训练、主被动训练、助力训练模式；

2.技术规格：

2.1设备动力控制：

2.1.1阻力：在主动训练时下肢阻力设定范围0-20Nm，分20档设定，档位间距1Nm；

2.1.2转数：在被动训练时，下肢转数1-60rpm，步距1rpm；

2.1.3定时时间：设定范围1min-120min，步速可调，到达设置时间后自动切断输出并声音提示；

2.2设备操作控制：

2.2.1高度调节：康复机高度调节范围125-145cm，误差±10%,可电动升降。

2.2.2康复机显示屏水平调整角度180°，误差:±5%。

2.2.3康复机训练臂长度调节范围70-80cm，误差±10%。

2.2.4彩色液晶触摸屏显示，便于肌力弱患者操作；

2.2.5能够智能探测痉挛并自动缓解痉挛；

2.2.6通过方向键可改变运动方向；

2.2.7康复机可根据患者运动状态自动切换主动模式和被动模式，自动切换前提供2s的切换提示。

2.3设备功能：

2.3.1具有训练时间、训练速度及运动阻力的设置功能；

2.3.2具有显示高肌张力功能；

2.3.3具有语音提示功能；

2.3.4具有显示运动里程、运动时间、各种动力供给及速率大小的功能；

2.3.5具有异常声音控制和按键控制的急停功能

2.3.6具有对称性检测，实时显示肌力比例数据

2.3.7具有脚部按摩震动功能