| 项目一：预防呼吸道传染病传播的痰标本采集装置样机制作 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单价（元） | 数量 | 预算金额（元） |
| 1 | 材料费 | 75000 | 1 | 75000 |
| 2 | 样机设计 | 15000 | 1 | 15000 |
| 3 | 样机生产 | 60000 | 1 | 60000 |
| 4 | 样机组装 | 20000 | 1 | 20000 |
| 合计 |  |  |  | 170000 |

1密闭式箱体加工

装置的主要结构为一密闭式的箱体，箱体的高度不低于1.5m， 长度不低于1m，宽度不低于1m，箱体表面无明显划伤、锈斑、压痕，表面光洁外形 平整规矩；材料结构稳定性好，耐腐蚀性强，有足够的强度。密闭式箱体的设置旨在 将患者痰标本采集时飞沫密闭在箱体内，并利用负压新风作用将空气进行净化，同时 箱体内置恒时紫外线灯进行空气消杀，紫外灯强度≥400mW/m3；洁净度达到百级；菌落数＜0.5CFU。

2三孔操作窗

加工箱体的前壁设置有稍向下倾斜的面部凹槽和有两个手部操作 窗。面部凹槽呈向下倾斜的方向设置，提高患者采集痰液的舒适度，面部凹槽边缘为 一次性贴合可降解薄膜。手部操作窗伸入口方便患者拿起或者放置痰液标本盒。痰标本采集时，患者坐在设备前，面部贴合在凹槽，双手伸入操作窗完成痰标本采集。

3压新风洁净系统加工

负压新风洁净系统：采用双向流负压新风系统洁净空气，实现对箱体内空 气的洁净及保证排出箱体空气的洁净达标。箱体内的新风系统需具备两个主机，主动 送风、主动排风，在进风口及出风口均需要设置99%HEPA洁净过滤器，对于0.1微米 和0.3微米的有效率达到99.998%，噪声≤67dB（A），平均照度≥605lx；HEPA网的 特点是空气可以通过，但细小的微粒却无法通过。结核分枝杆菌的直径为0.4微米， 使用此过滤器可有效过滤结核分枝杆菌。在风量设置上，排风量要比送风量大，使箱 体内气压低于箱体外约20Pa。新风系统的启动主要是通过压力传感器进行自动控制， 实现新风自动调节。

4 时间间隔控制模块加工

装置在操作窗内侧设置一面板，挡板根据箱体容积大小（1立方米）及新风系统的风速（3立方米/分钟）设定间隔时间为2分钟，此模块的设计可保证箱体内有足够 的时间，避免发生交叉感染。

5报警监测模块加工

是否有更新内容请确认

| 项目二：预防呼吸道传染病传播的痰标本采集装置样机性能测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单价（元） | 数量 | 预算金额（元） |
| 1 | 《产品技术要求》性能测试 | 10000 | 1 | 10000 |
| 2 | 《成品过程检验规程》性能测试 | 45000 | 1 | 45000 |
| 合计 |  |  |  | 55000 |

1 、《产品技术要求》

箱体的高度不低于1.5m，长度不低于1m，宽度不低于1m，箱体表面无明显划伤、锈斑、压痕，表面光洁外形平整规矩；紫外灯强度≥400mW/m3；洁净度达到百级；菌落数＜0.5CFU；，噪声≤67dB（A），平均照度≥605lx。

- 《成品过程检验规程》

密闭式箱体：高度不低于1.5m， 长度不低于1m，宽度不低于1m，箱体表面无明显划伤、锈斑、压痕，表面光洁外形平整规矩；材料结构稳定性好，耐腐蚀性强，有足够的强度；三孔操作窗：面部凹槽呈向下倾斜的方向设置、新风洁净系统：对于0.1微米 和0.3微米的有效率达到99.998%，噪声≤67dB（A），平均照度≥605lx；时间间隔控制模块：挡板根据箱体容积大小（1立方米）及新风系统的风速（3立方米/分钟）设定间隔时间为2分钟；报警监测模块：负压状态功能监测报警。