## 设备清单
北京胸科医院2026年医用设备调研设备清单
序号 | 设备名称 | 单价（万元） | 数量（台） | 总价（万元） | 备注 | 技术参数
2 | 监护仪 | 4 | 1 | 4 | 中档 | 1监护参数： ▲1.1镇静指数(Sedation index)：范围，0-100 1.2镇痛指数（Pain Threshold index)：范围，0-100 1.3疼痛指数(Pain index)：范围，0-100 1.4认知指数（COGi）：反映大脑认知损伤程度，量程：0-100 1.5肌电信号指数(EMG)：实时监测范围肌电强度，提供肌电活动和干扰的参考依据；范围：0-100 ▲1.6肌松指数（GMI）：肌肉松弛程度的脑电综合参数。范围：0-100 2显示功能： 2.1彩色液晶触摸显示屏≥12英寸； 2.2中文显示界面 ▲2.3脑电波显示：支持实时显示左、右脑双通道脑电波图形。 2.4趋势图：能实时观察脑电指数的变化趋势，显示整个监测过程中患者镇静、镇痛等指数的动态变化。 2.5数据存储：可存储≥1500h病人原始脑电监测数据，并可导出、存储、打印等。 3配置 （1）主机（2）采集延长线（3）电源线（4）地线（5）系统软件
4 | 中央监护系统 | 108 | 1 | 108 | 高档，一拖12 | 1.1 Surveillance信息中心 1.2 Overview预览 1.3 Display显示器：≥30英寸 1.4 Resolution分辨率：DP, 2560*1600, 2560*1440；VGA, 1920*1080, 1280*1024 1.5 UPS不间断电源：出厂标配 1.6 品牌激光打印机 *1.7 HL7输出端口 *1.8 床旁监护和遥测监护在同一个临床网络中 1.9支持双屏显示 2 系统要求 2.1 Surveillance信息中心：Windows Embedded 2.2 Overview预览：Windows Embedded 2.3 中文操作界面 2.4 内置信息中心的"在线帮助"功能 3 中心监护和报警 3.1 单屏最大病人数≥32床（高清分辨率2560*1440/1600） 3.2 单屏最多显示≥96个实时波形 3.3 每个病人屏区最多可显示≥12道实时波形 3.4 病人窗口最多显示≥18道波形 3.5 病人窗口最多显示≥50个参数 3.6 远程访问单屏显示≥32床病人 3.7 具有三级声光报警及报警床位醒目背景的提示功能 3.8 在信息中心可启动/停止床边NBP测量 *3.9 中央信息中心支持显示"改良版早期预警评分" *3.10 中央信息中心支持显示"ST MAP"和"STE MAP" *3.11 中央信息中心支持灵活地放大、缩小"病人屏区"，或者将其最小化 4 心律失常分析 *4.1 心律失常分析的种类≥25种 4.2 具有起搏器未起搏、起搏器未夺获检测功能 4.3 具备ST段分析和趋势：储存≥24小时ST段和变化趋势 4.4 每床病人具备12导联ST段分析功能，ST拓扑图 *4.5 ST测量点可调节 5 数据存储和回顾 5.1 对每个病人存储所有病人监护数据（全息波形、参数、报警、事件）7天 5.2 图形和表格式的趋势存储7天 5.3 12导联ECG波形，显示和存储8个ECG波形和8个其他波形 5.4 12导联捕获在转出（院）后存储7天 5.5 临床审计日志可以捕获并存储报警和事件日志90天 6 报告 6.1 报告的类型：趋势、报警、事件、波形、护理单元 6.2 报告输出格式：PCL5/6，PDF，PNG 二、病人监护仪 1 硬件结构 1.1 插件式监护仪 1.2 主机显示器一体化设计 1.3 无风扇等散热装置 1.4 医用专业显示器：≥15’’ 彩色触摸屏，WXGA TFT显示器, 分辨率1280*768 1.5 支持≥6通道波形显示 1.6 整合式电源，无需电源适配器 1.7 三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察 1.8 标配RJ45网络接口 1.9 标配USB 2.0 接口 1.10 标配内置电池插槽及软件功能 2 模块化设计 2.1 基本参数测量模块：通用于所有监护仪，可储存≥8小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等），并且断电情况下存储的数据可至少保存6小时不丢失，实现数据转运 2.2 主机内置3槽插件框，兼容单/多参数插件模块 3 用户界面 3.1 内置专科显示界面≥8种 3.2 波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警 3.3 （联网情况下）可在任意床边机上显示至少2个其他床位的隔床跨视窗口，包括实时波形＆数值 3.4 动态波形大小调整，除了固定大小的波形，屏幕现在包含“动态波形”区域，在此区域中，波形将自动根据可用空间调整其大小 4 测量性能及软件 4.1 心电 *4.1.1 标配12导联心电监护 *4.1.2 心电监测可用≤6个电极获得实时的同屏12导联心电。操作简便，病人舒适，节省科室成本 4.1.3 诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz 4.1.4 具备>24种心律失常分析，其中非致命性心律失常可根据临床需求单独开启或关闭 4.1.5 12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新 4.1.6 12导联ST 数值可以环形图形形式标记，实时更新，并且可显示≥4环同时呈现，以显示≥4个时间段的ST段趋势变化，辅助临床动态评估患者病情变化 *4.1.7 实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQTc数值，并且以箭头形式提示QT变化趋势 *4.1.8 提供ST 指数值 （基于V2、V5 和 aVF 导联ST数值 绝对值的总和），方便提早预见心脏侧壁ST段变化情况，12导ST段抬高部分可以根据性别特异性设置报警限值，并以图形形式及高亮颜色标记，实时更新提示医护人员患者ST段异常情况及严重程度 4.2 呼吸：阻抗法 4.2.1 范围 成人 / 小儿：0-120 rpm，新生儿：0-170 rpm 4.2.2 精准度 在 0 - 120 rpm 时为 ±1 rpm在 120 - 170 rpm 时为 ±2 rpm 4.2.3 分辨率 1 rpm 4.3 无创血压 4.3.1 双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法 4.3.2 可提供 自动/手动/序列/STAT四种模式测量 4.3.3 序列测量模式可根据患者的病情设定测量次数与间隔时间的组合 4.4 脉搏血氧饱和度 4.4.1 指套式传感器 4.4.2 以数值及图形形式显示灌注指数，指示外周小动脉充盈状态 4.4.3 每台监护需标配智能延迟报警技术，可有效过滤无意义报警 4.4.4 可升级两个部位血氧同时监测，且有不同标名 4.4.5 可计算并屏幕实时显示双SpO2 差值ΔSpO2 4.4.6 可选Masimo Rainbow血氧模块，且可通用于同系列模块化插件式监护设备 4.5 有创压力 4.5.1 测压范围： -40至360mmHg 4.5.2 可提供每搏压力变异(PPV)实时显示 4.6 体温 4.6.1 支持一次性和可重复使用体温探头 4.7 潮气末二氧化碳 *4.7.1 可支持主路法和旁路法监测潮气末二氧化碳 *4.7.2 旁流法采样速率≤50ml/分钟 4.7.3 测量范围： 0 至 150 mmHg 4.7.4 潮气末二氧化碳模块通用于全部监护仪 4.8 连续心输出量测量 4.8.1 微创，适用于成人及儿童患者 4.8.2 胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW) 4.8.3 肺毛细血管通透性指数(PVPI) 4.8.4 提供每搏心输出量变异性指数(SVV) 4.8.5 连续心输出量模块通用于全部监护仪 4.8.6 可提供左室收缩力指数(dPmax)，心功能指数(CFI)，总体舒张末期容积(GEDV/GEDVI)與总体射血分数(GEF)，早期心衰竭分析重要指數 4.9 双频指数 (BIS)： 4.9.1 采用BISx技术 4.10 脑电图 (EEG) ： 4.10.1 提供 2 通道的实时 EEG波形、CSA （压缩的频谱阵列）形式的 EEG 趋势信息 4.11 监护仪可储存≧48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾 5 临床决策支持和第三方软件功能 *5.1 目标导向性治疗决策支持 5.1.1 可设置各个参数的治疗目标值 5.1.2 可用柱状图显示当前值与目标值的偏移程度 *5.1.3 可用箭头方式显示监测参数变化趋势，方便进行前瞻性风险评估 *5.2 可使用环状图显示ST段抬高和压低趋势，以图形的方式帮助临床工作人员更加容易识别ST段改变 5.2.1 可创建并使用参照基线，方便医护人员观察到一项干预措施是否取得了理想的效果 *5.2.2 可提供趋势视图，根据同时显示的不同颜色的环形图，动态观察ST段的变化 5.2.3 对于ST段抬高型患者，增加了区分性别的 STE 限值，超过这些限值的 ST 值标为红色 *5.3 可使用柱状图查看监护参数按时间分布情况
14 | 防褥疮垫 | 0.5 | 2 | 1
15 | 电子血压计 | 1.6 | 3 | 4.8 | 台式 | 全自动血压仪，非人工绑扎自动充气袖带
19 | 电子支气管镜 | 40 | 2 | 80 | 治疗型、单镜 | 治疗型高清电子支气管镜 数量：6条 1、彩色CCD摄像头 2、视野角度，≥120度 3、景深：3—100mm 4、先端外径≤6.2mm 5、弯曲角度：上≥180度，下≥130度 6、内径：≥2.8mm 7、可使用低温等离子消毒 8、一次性吸引按钮设计
20 | 便携式彩色超声诊断系统 | 25 | 1 | 25 | 低档 | 1.具有中心静脉导管尖端追踪及定位用辅助装置，具备Sherlock 3CG模块 ， 2.超声主机与显示器一体化 10.4″LED高清显示器屏幕，不受环境光照影响，全触摸操作，无需键盘操作， 3.血管专用预设值选择界面，针对不同的血管部位预设超声参数，让无超声经验的护士快速找到相应的血管导管占比测量软件，可在屏幕右侧选择相应尺寸的导管，并通过软件实际测量导管占血管的百分比（直径百分比和面积百分比）； 4.线阵探头与导针器一体化，可配合导针架使用，保证最佳穿刺角度，提高穿刺成功率 5.支持二维，彩色，PW频谱模式 6.专业外周血管测量分析软件
21 | 一氧化氮治疗仪 | 45 | 1 | 45 |  | 1. 应用人群：可用于小儿及成人。 2. # 治疗用一氧化氮(NO）气体来源：电化学即时生发 3. ★所使用的气体中不含有害气体NO2及金属颗粒物 4. ★用99%以上浓度的氮气作为NO载气，确保气体纯度。 5. 含制气模块的整机或NO气体获批国家医疗器械注册证 6. # 设备可生成NO最高浓度＞3000 ppm 7. # NO输注浓度手动设置范围：0~99ppm，步长为1 ppm。可以满足最新临床医学专家共识要求，针对部分特殊患者治疗需求，最大输出浓度可达200ppm。 8. NO 输出浓度精准度：当1ppm≤NO输出浓度≤4ppm, 误差不超过±0.8ppm;当5ppm≤NO输出浓度≤200ppm,误差不超过±2ppm或者±10%（取其大者） 9. # NO 浓度监测范围及精准度：0ppm～200ppm 10. NO2浓度监测范围：0～50ppm 11. O2浓度监测范围：21-100% 12. ★呼吸机在15LPM 流量下，设备NO 最大输出浓度不低于65ppm，以满足各场景应用，需提供证明材料 13. ★在呼吸设备6L/min 分钟通气量下，设置NO 20ppm，平均NO输注流量≤1L/min，避免对呼吸设备潮气量和氧浓度的影响，需提供证明材料 14. ★ NO生成和监测双通道独立运行，互不干扰，双重保险 15. ★设备注册证/说明书中含有一次性使用的NO输注管和气体采样管，避免交叉感染，确保特殊病人的使用安全 16. 显示屏幕尺寸：≤11英寸，减少过多光线影响患者休息 17. 设备的安全性经SCI/SCIE发表的动物或人体研究验证，且发表的期刊最新的影响因子应该超过5，以保障其权威性 18. 监测模块传感器类型：内置电化学传感器，含NO传感器、NO2传感器和O2传感器。 19. 报警级别：高中低三档 20. 报警控制：仪器支持用户对各参数（NO,NO2,O2)报警限进行设置 21. 使用湿度环境：10%~70% 22. 打开电源到规定工作性能的时间：普通模式：3~5 min，紧急模式：1 min 23. NO注入和采样口应该分离。采样口位置应符合2024年医学会最新临床指南要求， NO注入与采样应分离，采样位置尽可能靠近患者端。 (提供产品说明书或许产品彩页关于管路连接示意图) 24. 设备具有开机自检功能，显示详细自检项目和结果，NO、NO2、O2浓度监测具有零点自动校准功能，确保监测值的准确性 25. 设备主机面板按键能控制并调整一下以下功能：NO目标浓度、主菜单、设置、静音、开始/停止，屏幕显示当前工作状态：待机、治疗准备中、治疗中、治疗结束中 26. 产品内置锂电池，可在断电的情况下仍然能够保证仪器运行≥30分钟 27. 数据导出功能：使用SD卡进行数据导出，插入SD卡后，进入Log界面，可进行数据导出。 28. 主机的使用寿命：≥7年
22 | 加温加压输注仪 | 6 | 1 | 6 |  | 1.主要用于压力控制下的持续加压、加温快速输血输液；不与液体接触。 2.产品为能够实现加温、加压、气管插管气囊压监测与控制、输注管断流检测等功能的一体机。 3.设备采用微电脑控制系统，屏幕显示故障信息及过压过温报警信息，简单易懂，方便操作者及时了解信息。 4.输注加压功能，加压范围10-300mmhg, 调节步长5mmHg。 5.压力连续控制测定功能，测压范围为20-30cmH2O，调节步长1cmH2O。 6.加温功能，输出温度范围33-43℃，调节步长0.5℃，温度精度0.1℃。 7.断流检测功能，自动闭合，声光报警提示。 8.气泡检测装置可用于输液管滴壶上方，也可以用于近患者端。 9.使用年限：10年。
23 | 内镜干燥储存柜 | 10 | 1 | 10 |  | 1、无菌存储：第三方权威验证，灭菌后内镜存入柜内7天内无细菌繁殖生长。内镜在7天内再次使用无需消毒灭菌，节约成本和人力。 2、独立干燥：内置8套独立的干燥循环系统，独立对应每条存入的内镜，每条内镜互不影响。 3、数据展示：大屏幕液晶屏实时显示每条内镜的存入时间、状态、温湿度、气体压力等参数。 4、自身消毒：具备紫外线和酒精喷雾双重自身消毒系统，确保柜体内部清洁无菌。 5、脚踏开关门：无需手动，最佳感控流程。 6、无需外接气体装置：内置8套压缩机，无需外接气源。
25 | 睡眠监测仪 | 4.9 | 3 | 14.7 |  | 1、设备小巧轻便，具有5G远程监测功能，多场景监测，实现不论在睡眠监测室还是其他病区，医生端都可以看到实时监测数据，适用于儿童及成人。原始采集而非软件分析指标的通道数≧14导，包括呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立RIP胸导联、独立RIP腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、体位、体动、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、双色工作指示灯参数。 2、设备腕部主机具备Type-C四合一接口，通过同一接口可以同时进行数据通讯传输与充电功能，无需对设备进行拔卡读取数据，具备全彩液晶内屏，具备钢化全面外屏，表面硬度蓝宝石硬度级别，避免长期使用过程屏幕刮伤破损影响显示。钢化屏与液晶内屏之间一体无缝贴合，避免长期使用过程进灰、积累水汽。可以显示记录状态、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息，同时具备物理按键，用于患者主动标记事件。 3、设备采用内置锂电池供电，实时监测模式下续航时间≥24小时，可重复使用，降低传统干电池的日常损耗及环境污染；同时电池无需拆卸更换，避免因结构问题掉电导致数据记录失败。 4、主机内置双蓝牙模块，可通过电脑端蓝牙无线连接，软件进行无线初始化，录入患者基本信息及相关监测数据及指标的设置，主机可以通过无线通讯通道，可升级外接呼末、呼吸机等多种外扩无线设备。 5、设备内存≥32Gb，设备主机具有可连续记录三位患者数据的功能，并同时存储于内存卡中，可同时在分析软件中依次下载这三位患者数据进行分析。 6、设备具备硅胶指套、硅胶戒指等多种睡眠监测血氧传感器，不会对人体产生压迫伤，减少发生被动脱落的可能，确保整夜血氧指标监测的完整性。 7、软件软件可以一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至Excel中，便于临床医务人员进行科研及其他数据收集操作；具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告，方便临床进行报告分析及制定治疗方案；可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，具有滤除心电伪迹、眼电伪迹功能，获取更加准确的信号；可手动或自动分析呼吸事件、缺氧等事件，并最终生成统计结果和报告软件可自动翻页和滚动，速度30s/屏，时间可调；；睡眠报告具有血氧趋势图、心率趋势图、呼吸事件趋势图、体动趋势图、体位趋势图。
32 | 全自动核酸提取仪 | 20 | 1 | 20 |  | 1、可处理标本类型：抗凝外周血、脐血、新鲜/冻存组织、FFPE、培养细胞、细菌、植物组织、血凝块、羊水、绒毛、唾液、痰液等 2、单次提取液体标本体积范围：1 µl～2000 µl 3、每次提取样本数量：1-24份 4、样本处理时间：20-50分钟 5、核酸提取方法：自动化磁珠法 6、磁珠回收率：＞99％ 7、采用PCB高度集成控制模块进行三轴精确定位，调试方便，性能稳定 8、多档可调振荡混合模式，确保有效处理不同类型标本 9、具有控温模块，室温 ～ 98℃范围内精确控温 10、可定时门控式紫外灭菌功能 11、使用一次性试剂与耗材，有效防止交叉污染 12、相邻样本的试剂孔间距不少于8 mm，防止溶液溅入 13、配套试剂为完全预分装模式，无需客户分装，一条试剂提取一个标本
33 | 全自动杂交仪 | 5 | 1 | 5 |  | 1，每批次实验标本数量1~12片。 2．试剂反应时间1 min ~60min可调。 3．杂交时间 0.1h~24.0h可调。 4．反应舱加液精度±1mm。 5．反应舱温度调节范围30℃~98℃。 6．反应舱控温精度±2℃。 7．反应舱温度均匀性±1℃。 8．升温速度 25℃~95℃（10分钟内）。 9．降温速度 95℃~37℃（15分钟内）。 10．玻片架3个 11．电源输入 交流220VAC/50Hz 12．额定功率 1100VA 13．熔断器型号10A/250V AC
34 | 荧光定量PCR仪 | 15 | 1 | 15 |  | 激发光源：大功率LED光源 检测器：高灵敏度光电传感器 样本容量：96孔＊0.2ml 荧光检测波长：4-6通道 运行控制：一台电脑可连多台机器，控制运行 适用试剂：适配市场上的绝大多数厂商试剂 可检测的荧光素及染料：FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5 检测方式：反应管的底部侧面激发、检测 激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输 软件应用模式：定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增 模块温度范围：4℃-99℃ 检测动力学范围：100-1010 最小检测模板：单个拷贝 反应容积：15ul-100ul 控温模式：半导体热电模块 温控精度：（HRM高分辨熔解曲线） ±0.1℃ 样品间温度：均匀性±0.1℃ 断电保护 有断电保护功能 输入电源 AC200V-240V 50HZ 耗能：≤850VA 热 盖：电子自动热盖 注册认证：NMPA
36 | 冷冻切片机 | 20 | 1 | 20 |  | 1,采用纯按键控制，确保操作人员在高度紧张时仍能快速完成术中冰冻切片，并便于戴手套操作；2，具备双压缩机制冷，实现腔体与样本头单独制冷，轻松处理脂肪与致密组织；3，刀架制冷：采用冷空气循环（CryoZone）和刀架送风技术，确保刀架和样本头周围空气低温恒定；4，负压抽吸：具备负压抽吸功能，以辅助修块、切片和展片，并轻松处理废屑；5，快速制冷位点：具备珀尔帖（Peltier）快速制冷位点，位点数 ≥ 2个，珀尔帖元件可为速冻架提供额外制冷，并采用一键式额外制冷时间设置功能。额外制冷时间可达10分钟，并与速冻架温差可达17℃；6，滑窗加热：具备滑窗加热功能，以避免滑窗产生雾气或结冰；7，安全：设备机身采用抗菌银离子涂层技术，可有效阻止细菌与微生物在设备表面繁殖。
37 | 自动组织脱水机 | 30 | 1 | 30 |  | 1， 脱水缸：脱水缸数量≥2个，两个脱水缸可独立运行，并具有独立的温度、压力、搅拌器的开关设置。同时运行的程序不会同时使用同一个试剂瓶。 2， 处理量：单台设备同时处理样本包埋盒数量 ≥ 400个，并可在一台设备上实现按组织类型及大小进行样本分类处理。 3， 扫码和拍照功能：设备集成有HistoCore I-Scan技术，可跟踪样品篮 ID、用户 ID和试剂信息。配备光学扫码枪可捕捉包埋盒 ID、数量，和颜色，兼具拍照功能。 4， 试剂瓶：带防溢出设计，试剂瓶半透明，具备最低和最高液位设计，内置8种彩色编码且耐受试剂的标签。 5， 试剂混匀方式：采用非潮汐式的磁力搅拌器试剂混匀技术，每台脱水机含2个磁力搅拌器。 6，快速脱水：具备快速脱水功能，活检组织脱水时长可快至1小时25分钟。
38 | 玻片打号机 | 13 | 1 | 13 |  | 1、打印原理：采用紫外冷激光打印技术，开机即可使用，拒绝色带或喷墨等打印方式； 2、激光器功率≥2W； 3、内置≥7英寸彩色触控屏操作，拒绝外接屏幕（； 4、设备尺寸小，设备底座长度小于20cm，宽度小于15cm，可以直接放置于石蜡切片机上方。 5、玻片推送方式：采用底部推片模式，推片过程中具有保护装置，回撤时推杆回缩，避免推送过程受压力挤压碎片； 6、对接病理系统：兼容≥4种病理系统：包括常见的 LIS/HIS/PIS/PACS 等系统；连接系统使用时，可支持文件打印类型和驱动打印类型，兼容多种文件格式和标签格式； 7、装载通量：可配置≥2种类型的不同的加载槽，包括单片加载槽和批量加载槽，批量加载槽量≥150片； 8、加载槽无玻片时会自动语音提示及页面提示； 9、数据输入模式：可以单机键盘输入、连接电脑输入、直接设备内置扫描器扫码输入（包括扫描包埋盒和玻片输入）、外置扫描器输入、病理系统导入、U盘导入等模式。其中内置和外置扫描器可以同时使用； 10、输出方式：可具备单片输出及批量输出模式，选配批量输出模式收集槽≥50片。 11、打印顺序：≥3种，可选随主号逆序、主号正序、随小号正序 等模式； 12、具有优先打印和补打功能
39 | 医用冷藏箱 | 0.75 | 1 | 0.75 |  | • 工作环境温度10~32℃，环境湿度：≤80%Rh，输入电压：220±10%，频率：50±1HZ。 • 温度区间在2~8℃范围内，微电脑控制。 • 有效容积（L）：≥416L。 • 外部尺寸（宽*深*高mm）≤690*653*1920。 • 内部尺寸（宽*深*高mm）≤595*514*1343。 • 优化制冷系统，制冷高效，额定功率260W，耗电量≤3kWh/24h。 • 内胆耐低温高强度复合材料，抗腐蚀，易清洗，使用寿命长。 • 箱体材料耐腐蚀，易清洁，保温性能好。 • 电加热玻璃门，可根据使用环境选择常开、常关、自动电加热三种模式，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。 • 高亮度LED白色数码屏，视觉更柔和，同时可显示箱内温度和湿度，显示精度0.1℃。 • 箱内有照明灯系统，功耗低、亮度高，箱内物品信息一目了然。 • 采用国际品牌GMCC压缩机，适配性强，产品性能更加稳定可靠。 • 顶部超薄涡流风机设计，配合嵌入式风道，高效制冷、降低能耗，使用更安全，提高存储空间。 • 微通道冷凝器，压缩机散热优化设计，冷凝器外流场优化热设计，合理布局散热结构，适应各种使用环境，有效提升核心部件使用寿命，冷凝器散热能力更强，换热能力提升，整机可靠性更高。 • 可调搁架设计：标配5个高密度钢丝浸塑搁架，间距小于1公分，防止物品掉落，带价目条，方便放置物品标识，易于清洗。 • 门体标配机械锁，安全门锁设计，保护样本安全。 • 2个万向轮+2个定向轮设计，万向轮带有锁止功能，便于移动和固定放置。 • 高精度微电脑温度控制系统，内置5路传感器，分别为外部环温传感器、内部化霜传感器、内部温度主控传感器、箱内温度显示传感器、箱内湿度显示传感器，确保运行状态安全稳定。 • 采用独家风幕匀冷技术，箱门处形成风幕包裹，箱内温度长效保持在2~8℃；开门时气流阻隔外部热空气进入间室，保证箱内温度波动性≤2℃。（可提供省级第三方检测报告） • 微孔风道设计，保证箱内均匀性≤±1℃，箱内物品存储环境更加安全。（可提供省级第三方检测报告） • 完善的声光报警系统：采用声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式，具备高低温报警、断电报警、传感器故障报警、环温报警、开门报警、通讯故障报警等功能，确保存储物品的安全。 • 多重保护功能：童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、停机间隔保护等多重保护功能。 • 标配蓄电池，断电情况下，可提供不少于24小时报警功能，实时显示箱内温度变化。 • 标配远程报警接口和USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。 • 可选配RS-485接口和打印机。 • 采用ABS材质暗把手，一体化设计美观大方，方便开门。 • 箱体左侧标配1个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。 • 采用具有专利技术的发泡保温技术、全球领先第四代LBA发泡剂，发泡层（45mm）保温效果更好，产品更节能，发泡层设计更合理，空间利用率更高。 • 冷凝水汇集后自动蒸发，无需人工倒水、免除冷凝水汇集烦恼。 • 产品带有自动关门设计，避免用户忘关门、关门不严导致温度不稳定情况。 • 获得国家CQC节能认证和环保认证。
40 | 医用冷藏箱 | 0.75 | 1 | 0.75 | 冷藏转运 | 1. 微电脑控制，内置3个数字温度传感器，控温精度0.1℃； 2. 通电稳定运行后，箱内温度可稳定至2~6℃； 3. 空箱保温时间可达1hour，保温时间内箱内温度稳定至2~10℃； 4. 多重故障报警（高低温报警、传感器故障报警、断电报警） 两种报警方式（声音蜂鸣报警、显示闪烁报警）； 5. 半导体主动制冷方式，节能环保，质量可靠； 6. 材料：箱体采用ABS；内胆采用铝板，导冷效果更优，聚氨酯发泡材料填充，增强保温 性能； 7. 电源可支持12V与220V转换，点烟插头，便于车载； 8. 后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度； 9. 门体扣锁结构，防止门体随意开启； 10. 增加用户权限，通过NFC打卡开锁，保证存储物品安全； 11. 产品标配冷链监控模块，温湿度数值显示，信息可上传云平台，随时随地查询。 * 上传数据可通过WIFI或4G两种方式； * GPS 定位，产品位于空旷地带下通过平台可查询设备运动轨迹； 47 * 支持蓝牙打印功能，实现一键式打印； * 箱内摄像头可判别箱内有无储物，储物信息可上传。
41 | 医用离心机 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 高清、高亮度触摸屏，设置参数与运行参数同屏显示，显示直观、操作简便。 可通过触摸屏直接输入数值进行参数设置。 自动吸合电子门锁，只需要轻轻合上门盖即可自动关闭，运行时门盖不能打开，门盖未关闭离心机不能启动且报门锁故障，安全可靠。 通过程序可以轻易的实现实验的重现性，可支持5级阶梯离心，满足多元化的实验需求。 运行历史记录、运行故障记录、可以在屏幕直接查看。 具有转子自动识别功能，防止超转速使用。 设有门锁异常、超速、电机过热、误操作、通讯故障、机器故障自动诊断等多重保护，确保人身、机器安全。 空气动力学椭圆形试杯，减少阻力、降低噪音与能耗。 全新的气流导向设计，保持离心室低温水平，保护温度敏感性样品；特殊的降噪处理，噪音低，提供舒适的实验环境。 0.2ml~250ml多种适配器选择，可脱帽。