## 设备清单
序号 | 设备名称 | 设备单价 （万元） | 设备数量 （台/套） | 总价 （万元） | 基本参数 | 备注
1 | 台式高速离心机 | 1.95 | 1 | 1.95 | 1、转速要求：≥14800 rpm 2、 最大容量(ml)： ≥24×2.0ml 3、 最大离心力(x g)：≥16163 × g 4、时间控制范围：0～99 分钟 / 连续运转 / 短时加速 5、免维护无碳刷变频电机 6、 最高转速下,可平稳运转 7、 短时加速,按秒显示 8、离心力，速度，时间显示 9、双重盖锁定装置，不平衡保护 10、 能够配2×8联0.2mlPCR转子
2 | 高速冷冻离心机 | 12 | 1 | 12 | 1. 最高转速：≥ 15200 rpm 2. 最大离心力：≥25830 xg 3. 水平转头最大容量: ≥4×400 mL；转速≥5000rpm，离心力≥4600*g 4. 角转头最大容量：≥6×100 mL,转速≥13000rpm，离心力≥18000*g 5. 温度设定范围：-10℃至+40℃ 6. 加减速控制：9级加速, 10级减速 7. 转头锁定系统：Auto-Lock转头自锁，具有转头自动锁定装置，可以在3秒内实现转头的安全锁定&转头更换 8. 生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖，每个转头盖子提供经第三方认证的证书。 9.驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动 10.程序：6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序 11.运行时间控制: 0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式 12.碳纤维转头，耐腐蚀重量轻，使用寿命长。 13.配置：主机1台、水平转头4X400ml 1套、角转头6X100ml.
3 | 离心机 | 7.5 | 1 | 7.5 | 1. 最高转速：≥ 15200 rpm 2. 最大离心力：≥25830 xg 3. 水平转头最大容量: ≥4×400 mL；转速≥5000rpm，离心力≥4600*g 4. 加减速控制：9级加速, 10级减速 5. 转头锁定系统：Auto-Lock转头自锁，具有转头自动锁定装置，可以在3秒内实现转头的安全锁定&转头更换 6. 生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖，每个转头盖子提供经第三方认证的证书。 7. 驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动 8. 程序：6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序 9. 运行时间控制: 0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式 10. 配置：主机1台、水平转头4X400ml 1套,30X2ml角转头。
4 | 生物安全柜 | 3.5 | 1 | 3.5 | 1. ClassⅡA2型生物安全柜，30%外排，70%循环。 2. ULPA超高效过滤器，MPPS(0.12-0.3微米粒子)过滤效率达≥99.9995%。 3.安全柜内腔为304系列不锈钢材料，三面一体成型，操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀。外腔采用镀锌钢板，具防锈抗腐蚀功能。 4 .≥6英寸彩色触控屏幕，实时动画演示气流动态及风速值，可显示过滤器寿命百分比，报警事件记录，风机开关、荧光灯开关、紫外灯开关、工作区电源开关。 5.抗菌软膜风道：风机和过滤器之间采用软连接密闭，抗菌型PVC材质，防止污染物泄漏及交叉污染。 6.紫外灯预约功能，可定制多个紫外预约程序，自定义紫外灯自动开启/持续时间，减少等待时间。 7.超高效进口直流ECM电机，具有压力感应补偿功能,过滤器阻塞压力增加300%仍能提供安全风速，延长过滤器寿命。 8.整片式工作台面，可轻松掀起，整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒。 9.外尺寸：≤1400（宽）x×800（深）×2100（高/含底座）毫米
5 | 生物安全柜 | 3.5 | 1 | 3.5 | 1. ClassⅡA2型生物安全柜，30%外排，70%循环。 2. ULPA超高效过滤器，MPPS(0.12-0.3微米粒子)过滤效率达≥99.9995%。 3.安全柜内腔为304系列不锈钢材料，三面一体成型，操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀。外腔采用镀锌钢板，具防锈抗腐蚀功能。 4 .≥6英寸彩色触控屏幕，实时动画演示气流动态及风速值，可显示过滤器寿命百分比，报警事件记录，风机开关、荧光灯开关、紫外灯开关、工作区电源开关。 5.抗菌软膜风道：风机和过滤器之间采用软连接密闭，抗菌型PVC材质，防止污染物泄漏及交叉污染。 6.紫外灯预约功能，可定制多个紫外预约程序，自定义紫外灯自动开启/持续时间，减少等待时间。 7.超高效进口直流ECM电机，具有压力感应补偿功能,过滤器阻塞压力增加300%仍能提供安全风速，延长过滤器寿命。 8.整片式工作台面，可轻松掀起，整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒。 9.外尺寸：≤1400（宽）x×800（深）×2100（高/含底座）毫米
6 | 电泳仪及配套槽 | 1.5 | 2 | 3 | 1. 电泳仪输出类型：恒压、恒流、恒功率； 2.液晶屏同时显示电压、电流、功率、定时时间 3.电源编程存储10种方法， 每种方法最多包含10个步骤。 4. 垂直电泳槽的通量为1-4块，标配4个独立灌胶架 5. 转印槽的转印通量为1-4块 6. 转印槽配冷冻模块2个 7. 水平电泳槽：梳子1mm25齿*4排，可一次跑100个样品（含Maker）
7 | 紫外可见分光光度计 | 6 | 1 | 6 | 1.光学系统：采用比例双光束光路结构。 2.光源：光源耐用，即开即用，光源仅在检测时点亮，可免费更换光源。 3.带宽：2nm。 4.波长范围：190nm－1100nm，波长准确度：±0.5nm，波长重复性：＜±0.2nm，光度精确度：±0.002A。 5.吸光度线性范围：-3.0～5.0A。 6.光度计重复性：±0.001A 。 7.最小样品量50ul，支持使用一次性微量比色皿进行微量测量 。 8.有方法储存且每个方法带有唯一名称及自动校准信息，且可以直接导入标准曲线。 9.软件有预设方法，可开盖检测，不受环境光线影响，防尘防水及抗震，样品仓可以取出清洗，自带触摸屏。
8 | 纯水机 | 5 | 1 | 5 | 1. 工作原理：该系统由自来水作进水，经过预处理柱、反渗透膜（RO）柱、纯水箱、双波长紫外灯、高纯化柱、超纯水柱及终端过滤器，可连续生产纯水和超纯水。 2. 超纯水指标： 2.1 电阻率18.2 MΩ.cm@25℃。 2.2 硅（Si）＜2ppb。 2.3 钠离子（Na）＜0.1ppb 2.4 总有机碳（TOC）＜5ppb。 2.5 细菌总数＜0.01CFU/ml。 2.6 金属离子（Mn / Fe / Cu / Zn / As / Rh ）含量＜0.01 ppb。 3. 主机内循环管路设计，内置185/254nm双波长紫外灯，系统具备自动循环功能，可有效去除超纯水中的细菌及分解有机物，紫外灯通过RoHS认证，有利于人体健康及环境保护。 4. 系统内置高回收率反渗透模块 5. 纯水产水流速≥20 L/h 6.系统配置高性能超纯化柱，有效去除重金属离子、微量元素离子含量稳定至0.01ppb以下； 7. 系统配置彩色触摸显示屏，提供包含中英文在内的多种语言和多客户登录管理功能，具备3种不同背景颜色的状态提示，可实时反映液位、水质和系统状况。 8. 系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃ 9. 配置取水手臂悬挂式一体设计，手臂挂钩，辅助磁吸设计，便于拿取；带彩色触控显示屏，实时显示水质指标（液位、温度、电阻率）；取水手臂可定量取水和取水流速调节。 10. 配备液位水箱，水箱标配空气过滤器、电子溢流器、水箱265 nm无汞杀菌紫外灯、压力液位传感器
9 | 倒置显微镜 | 6.5 | 1 | 6.5 | 1、 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm 2、 调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。 3、观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22 4、 照明装置：高性能LED光源 5、物镜： 5.1 预对中相差物镜4X （N.A.≥0.13；W.D. ≥16.4） 5.2 预对中相差物镜10X （W.D. ≥8.8） 5.3 预对中长工作距离相差物镜20X （W.D. ≥3.2） 5.4 预对中长工作距离相差物镜40X （W.D. ≥2.2） 6、 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。 7、目镜：10×，视场直径为22。 8、 备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm。 9、相差系统：预对中相差环板。
10 | 超低温冰箱 | 5.5 | 2 | 11 | 1、样式：立式，单门。 2、有效容积(L)：≥720L。 3、外部尺寸(宽*深*高mm)：≤1040*995*1980（宽度包括把手、箱体、铰链）。 4、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。 5、内胆材料：采用304镜面不锈钢内胆 6、采用高性能保温材料纳米薄膜VIP板，厚度≥40mm，搭配LBA发泡剂保温层，保温层厚度≤90mm 7、标配10.1英寸高性能LCD触摸屏，直观显示箱内温度、环境温度、冷凝器温度、输入电压、温度曲线等数据。 8、具备双压缩机，完全独立两套变频系统，可以保证一套系统出现故障时，另外一套系统还能保持-80℃的状态下稳定运行，保障样本存储安全 9、标配7个传感器，箱内温度传感器1个，环境温度传感器1个，环境湿度传感器1个，冷凝器温度传感器2个，系统A排气温度传感器1个、系统B排气温度传感器1个，全方位监测机器运行状态。 10、机器节能高效，运行功率≤450W，24小时耗电量≤6.2kWh/24h 11、具备2台高效变频压缩机；具有6台直流低噪音冷凝风机，节能高效。冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 12、按 GB/T 20154-2024 规定的检测方法，箱内特性点处的温度降至-81℃ 温度时所需时间≤3h 13、稳定状态下断电，箱内特性点温度从-81℃回升到-50℃的时间≥5.18h（310.8min）
11 | 二氧化碳培养箱 | 6 | 2 | 12 | 1、工作体积：≥150升 2、标配搁板数目：3块，最多可选装搁板数12块 3、温度控制范围：高于室温3℃～55℃ 4、温度控制精度 （时间）：±0.1℃ 5、温度均一性: ±0.5℃ 6、温度跟踪报警：有 7、温度显示：触摸屏 8、保温方式：直热式 9、二氧化碳跟踪报警：有 10、二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器 11、 90度湿热灭菌程序，可保证包括传感器在内的全部配件在位灭菌。 12、具有程序自检功能和自动校正功能，可自动校准所有的电子测量和控制功能 13、显示控制：触摸屏显示温度和二氧化碳浓度，显示报警信息。 14、在3分钟记录一次的条件下，可自动记录≥15天全部运行数据。 15、内置的水库配有底盘加热系统可在开门后自动启动。 16、水库配有水位传感器，可以随时反馈到控制系统。
12 | 酶标仪 | 15 | 1 | 15 | 1、用途：适于酶活性实验，蛋白浓度测定、核酸浓度测定、ELISA、细胞增殖和凋亡、动力学检测、内毒素检测、细菌生长曲线测定 2、光源：闪烁式氙灯，检测器：光吸收，紫外光电二极管PDT 3、控制界面：≥7英寸触摸屏 4、波长范围：200-1000nm，1nm步进 5、带宽 < 2.5nm 6、读数范围：0-4.0Abs 7、准确性@450nm：1.0% + 0.003OD(0–2.0 Abs), 2.0% (2.0–2.5 Abs) 8、精确性@450nm：SD <0.003 Abs 或 CV <1.0% 9、整板测量速度：96孔板≤8s；384孔板≤12s 10、波长扫描速度：10s，200-1000nm，1nm步进 11、孵育器功能，温度范围：室温至45℃ 12、振荡器：线性振荡，三档速度可调，三种振荡模式可选 13、可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线
13 | 台式高速冷冻离心机 | 4 | 1 | 4 | 1、 最高转速：≥15800RPM 2、最大离心力:≥22312 x g 3、最大容量: 60ml（12x5ml） 4、控温范围：-20度到40度 5、转速范围：300-15,800rpm（1rpm增量） 6、 可提供一次离心12个5ml圆底管转头，或10个5ml尖底管转头，或24个2ml管转头，或32个0.2mlPCR管转头，或24个2ml过滤柱管转头，或18个2ml冻存管转头 7、 可提供使用离心2ml冻存管的转头，或2ml过滤柱管的离心 8、具有转头自动识别功能，可显示转头编号 9、存储程序：可存储多达100组程序 10、 运行记录存储：可存储高达1000个运行记录 11、预约预冷：除了正常预冷，也可预设预冷开始的时间
| 共计： |  | 14 | 90.95