## Sheet1
序号 | 名称 | 单价 | 首次采购数量 | 总价 | 参数 | 备注
1 | 牙周探针/牙探针 | 130 | 20 | 2600 | 头端φ0.8mm，总长176mm，牙探针表面应光滑、圆整，周边无毛刺、划痕等缺陷； 刻度、标识清晰。应有良好的耐腐蚀性能。
2 | 龈下刮治器套装/牙科刮治器 | 700 | 10 | 7000 | GRACE5/6,7/8,11/12,13/14/牙科刮治器表面应光滑、圆整，除工作头端刃口外， 其余部位应无毛刺、锋棱，表面无划痕、裂纹等缺陷。其硬度为48HRC—65HRC。 应有良好的耐腐蚀性能。
3 | 卡局式麻醉注射器/口腔麻醉注射架 | 320 | 10 | 3200 | 采用不锈钢材料加工，具有良好的耐腐蚀性能；丝嘴螺纹：M6×0.75（公制）；M5.5（英制）， 适配不同制式螺纹针头；推杆头端设计为尖头和钩头，能轻松有效插入麻醉药瓶
4 | 微动力仰角弯机 | 3900 | 10 | 39000 | 牙科弯手机 1.角度外观：45度仰角； 2.供水方式：外水道，可外接无菌的生理盐水，更符合感控要求； 3.转速比：1：4.2； 4.转速：不高于178500r/min； 5.机头尺寸：不高于 高14.1mm×直径8.7mm, 手术操作便捷； 6.轴承：德国轴承,振动小，切削稳定； 7.取针方式： 按钮式换针； 8.卫生性：卫生机头系统，防止唾液等液体进入机头，减少交叉感染，延长弯手机使用寿命； 9.防过热：防过热设计，避免误触机盖产热灼伤患者，使用更安全； 10.喷水：三点喷雾，车针分段冷却； 11.光源：光纤棒导光； 12.接口：标准E型接口； 13.车针杆类型与尺寸： YY/T 0967.1-2015 中3型直径1.6mm 车针，杆直径为1.60mm； 14.灭菌：可进行134℃，0.22MPa高温高压灭菌； 15.使用期限：≥7年。 | 核心产品
5 | 卵圆钳 | 298 | 4 | 1192 | 1、材料：主体采用20Cr13 医用不锈钢，哑光 / 抛光处理，耐高压高温灭菌（高温蒸汽、环氧乙烷消毒），可重复灭菌使用 2、总长180mm（18cm），常规钳头宽度8mm 3、锁止牙咬合完整，完全锁合后钳头无偏移、无摆动； 4、钳体开合顺滑无卡顿，边缘无毛刺锐边； 5、有齿型号齿纹完整无缺齿；无齿型钳头闭合无缝隙； 6、钳头为椭圆形环口，区别于止血钳尖头、持针钳卡口结构。 7、应用于门诊换药、口腔科、小型操作
| 合计 |  | 54 | 52992