## 北京市结核病胸部肿瘤研究所肿瘤滚动科研设备购置项目
序号 | 设备名称 | 单价（万元） | 数量 | 总价（万元） | 参数要求
1 | 高压灭菌器 | 27 | 1 | 27 | 1、有效容积 约800L（0.8 m³），容积偏差应控制在合理范围内（如≤±5%） 2、主体结构 环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；内壳采用不低于316L不锈钢材质，夹套、门板等采用不低于304不锈钢 3、设计压力/温度 设计压力≥0.3 MPa；设计温度≥140℃ 4、工作温度 具备121℃（塑料橡胶/液体）和134℃（器械/织物）等标准灭菌程序，参数可设 5、门结构 采用双门互锁、全自动水平滑动门设计，满足屏障环境隔离要求；双门均需具备防烫、防压等安全保护功能 6、使用寿命 主体设计寿命不低于10年（或20,000次灭菌循环），需提供相关证明 7、空压机 配置1台 8、灭菌程序：内置标准动物实验相关灭菌程序，并可自定义修改参数。至少包含：134℃ 5分钟器械程序、121℃ 20分钟液体程序、BD测试程序、真空测漏程序等。 9、真空与干燥：采用脉动真空（预真空）方式，具备多脉冲真空和多脉冲干燥设计，确保固体灭菌物品的干燥效果，防止潮湿。 10、控制系统：配备≥10英寸真彩色触摸屏，中文操作界面，可实时显示运行状态、温度压力曲线、剩余时间等信息。具备远程监控接口和数据打印功能。 11、安全监控：采用双路温度传感器和双路压力传感器，灭菌阶段对腔体压力和温度进行交叉对比，确保灭菌可靠性。配备安全阀、超压保护、过热保护等多重安全联锁装置。 12、安全保护：①超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；②门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。
2 | 紫外可见分光光度计 | 7.33 | 1 | 7.33 | 一、功能参数 1、蛋白质、核酸样品浓度测量 2、细菌细胞密度测量 3、 化合物的定量和定性分析 4、动力学分析 5、全波长和固定波长扫描 6、电源：90-250 V, 50/60 Hz,90W 7、环境温度：15-35℃ 8、环境湿度：<85% 9、可进行常量样品吸光度、浓度、纯度测量，配有比色皿池 10、 比色皿池： 10.1 样品量：5ul-3ml(根据比色皿规格而定）。 10.2 光度范围：0-2.6A。 10.3 检测范围：dsDNA:0.1-130ng/μl，BSA：0.003-3.7mg/ml。 10.4 比色皿池具有温度控制功能，温度范围：37℃±0.5℃ 11 光学规格： 11.1 波长扫描范围:200–900nm。 11.2开机无需预热，测量时间：2.5-4秒内可完成200nm-900nm全波长测量 11.3 波长重复性:± 0.2nm 11.4 波长精度:± 0.75nm 11.5 带宽:优于 1.5nm 11.6 杂散光:< 0.5%(于240 nm用 NaI) 和< 1%(于280nm用Acetone) 11.7 吸光度重复性:<0.002 A（0-0.3A，280nm），CV＜1%（0.3-2A，280nm） 11.8 吸光度准确性:<1.75%读数（0.7A，280nm） 11.9光学检测系统:不低于4096像素CMOS阵列检测器 11.10光源:脉冲氙灯，闪烁不低于109次，提供10年质保（需制造商提供售后承诺） 12 系统性能 12.1开机时自动检测系统状态。 12.2 测光方式：Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学、△ABS x因子/分钟。 12.3 内置式方法：核酸、荧光染料，基因芯片 蛋白质（可自建标准曲线）和细胞OD600 12.4 操作系统：基于Linux的NPOS系统（非安卓系统），7寸彩色平板电脑，不低于2.4 GHz处理器。 12.5 仪器可与智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑进行无线和有线连接，控制仪器并进行测量样品操作，兼容安卓、Windows或苹果系统。 12.6 数据和方法存储：自带平板电脑，内置32GB存储空间，可直接存储测量结果数据与自定义方法。 12.7数据输出端口：具有WLAN、HDMI、Ethernet和3个USB接口，可实现与鼠标、键盘、台式电脑、网线等多种设备连接使用。数据输出格式IDS、EXCEL或PDF，可选择单独或同时输出多种格式 12.8 显示器规格：1024×600 像素，兼容橡胶手套的触摸屏。 12.9可识别的污染物数量≥8种，包括但不限于：Tris、苯酚、EDTA、Trizol、硫氰酸胍、RIPA、NDSB、纸屑。可进行气泡和样品台污染的识别。 二、配置清单 1、紫外可见分光光度计主机 2、数据线 3、电源适配器 4、数据U盘（内含说明书） 5、电脑端操作软件 6、防尘罩 7、官方测试报告
| 合计 |  |  | 34.33