## Sheet1
1.提供原厂维保，售后质保期≥2年，因产品质量问题不能正常工作的，需无偿(易耗品除外)为用户修理或更换零件或产品。 2.超过保修期的产品，实行终身维修服务，只收维修配件成本费，不收人工费。 3.提供7*24小时售后服务，报修2h内响应，24h内到达现场。 4.★为重点关注项，要求报名供应商给与明确的偏离度说明及提交相关佐证资料。
序号 | 类型 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 参数 | 备注
1 | 包2 | 组织剪 | 把 | 3570 | 1 | 3570 | 精细剪 20cm 弯 金圈 1、适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。 2、产品尺寸：型式为精细剪200mm，弯金圈 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
2 |  | 组织剪 | 把 | 93.8 | 1 | 93.8 | 18cm弯WD 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为180mm头部为弯WD 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
3 |  | 组织剪 | 把 | 120.3 | 1 | 120.3 | 20cm弯WD（综合） 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为200mm头部为弯WD（综合） 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
4 |  | 组织镊 | 把 | 231 | 2 | 462 | 13cm 1×2钩 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：12.5cm直形 1×2钩 WD 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
5 |  | 医用镊 | 把 | 237.6 | 1 | 237.6 | 13cm 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：总长为125mm头部为横齿（敷料） 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：12Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
6 |  | 止血钳 | 把 | 154 | 2 | 308 | 12.5cm直全齿(精细) 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为125mm头部为直全齿(精细) 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
7 |  | 止血钳 | 把 | 154 | 6 | 924 | 12.5cm弯全齿(精细) 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为125mm头部为弯全齿(精细) 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
8 |  | 止血钳 | 把 | 90 | 6 | 540 | 16cm弯全齿WD 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为160mm头部为弯全齿WD 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
9 |  | 止血钳 | 把 | 1650 | 2 | 3300 | 19cm, H14(90°) 1、适用范围：用于直视下外科手术时，分离、夹持组织 2、产品尺寸：总长为190mm角弯，头部尺寸为H14mm全齿 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
10 |  | 帕巾钳 | 把 | 106 | 6 | 636 | 14cm尖头WD 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为140mm头部为尖头WD 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
11 |  | 组织钳 | 把 | 94 | 4 | 376 | 16cm 普通 头宽5 WD 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为160mm普通，头宽5mmWD 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
12 |  | 持针钳 | 把 | 701 | 1 | 701 | 18cm直 粗针0.5 镶片 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为180mm头部为直粗针0.5mm镶片 3、表面处理：装饰纹无镀层（无镀层） 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
13 |  | 持针钳 | 把 | 110 | 1 | 110 | 16cm粗针WD 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为160mm头部为粗针WD 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
14 |  | 肠夹持钳 | 把 | 200 | 1 | 200 | 16cm 1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为160mm 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
15 |  | 组织拉钩 | 套X2把 | 61 | 1 | 61 | 同向直角/折角(有孔) 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：套为2把组成，总长为206mm、210mm型式为同向直角/折角(有孔)，头宽15mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
16 |  | 组织拉钩 | 套X2把 | 25.8 | 1 | 25.8 | 同向直角/直角 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：型式为同向直角/直角 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
17 |  | 器械串(析叠式U型架) | 只 | 225 | 1 | 225 | 260×160 1、适用范围：适用手术室、消毒供应中心，收纳夹持类手术器械，方便清洗灭菌，可折叠节省存放空间。 2、产品尺寸：器械串析叠式型架260×160mm（长×宽） 3、表面处理：光亮无镀层（无镀层） 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。
18 |  | 清洗消毒篮(全丝网) | 只 | 637.5 | 1 | 637.5 | 420×260×90 1、适用范围：适用于消毒供应中心、手术室，盛放器械清洗、沥干、转运灭菌。 2、产品尺寸：清洗消毒篮全丝网420×260×90mm（长×宽×高） 3、表面处理：光亮无镀层（无镀层） 4、材料：06Cr19Ni10材料制成。
19 |  | 弯剪 | 把 | 4600 | 1 | 4600 | φ3×300mm 材质：与患者接触部位32Cr13Mo 硬度：不小于363HV0.2，两片硬度值相差不大于45HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 尺寸：最大插入部外径φD≤φ3.2mm L(工作长度）：300mm±3% 张开幅度：＞30° ★器械的杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚偏氟乙烯”。 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 按防电击的程度分类：器械与高频电刀连接后为CF型应用部分 使用性能： 1）剪切性能：剪刀有良好的剪切性能，能顺利剪切规定的试验材料，剪切后无纤维拉出现象。剪切2层21支纱布 2）开闭灵活性：剪刀开闭灵活，没有咬口、卡滞现象，刀头在360°内转向自如。 3）外观：剪刀外表面光滑，无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹，刀杆应平直。 4）连接牢固性：拆卸式剪刀装配或拆卸方便；连接牢固，装配后可拆卸部件无松动和脱落现象。 5）剪刀能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，没有卡滞现象。 6）各连接部位牢固可靠，焊缝平整，无脱焊或堆焊现象。
20 |  | 弯分离钳(钝头） | 把 | 4600 | 1 | 4600 | φ5×330mm 材质：与患者接触部位05Cr17Ni4Cu4Nb 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm L(工作长度）：330mm±3% ★杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 按防电击的程度分类：器械与高频电刀连接后为CF型应用部分 使用性能： 1）钳开闭灵活，没有卡滞现象。 2）开闭灵活性：钳头开合顺利，钳杆在开合时没有干扰使用者的晃动。 3）旋转性能：旋转顺畅，钳杆在旋转时没有干扰使用者使用的晃动。 4）钳头齿形：钳头齿形的排布符合设计要求，并且齿形清晰、对位准确、啮合到位。 5）钳能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，没有卡滞现象。 6）各联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱焊或堆焊现象 7）★张开力传递系数：分离钳的手柄施加力与钳头张开力之间的力传递系数为0.1-1.2。 8)★闭合力传递系数:手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数为0.1-1.2。
21 |  | 无损伤抓钳 | 把 | 3800 | 1 | 3800 | φ5 ×330mm 材质：与患者接触部位05Cr17Ni4Cu4Nb 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm L(工作长度）：330mm±3% ★夹持力:≥40N ★杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 按防电击的程度分类：器械与高频电刀连接后为CF型应用部分 使用性能： 1）钳开闭灵活，没有卡滞现象。 2）开闭灵活性：钳头开合顺利，钳杆在开合时没有干扰使用者的晃动。 3）旋转性能：旋转顺畅，钳杆在旋转时没有干扰使用者使用的晃动。 4）钳头齿形：钳头齿形的排布符合设计要求，并且齿形清晰、对位准确、啮合到位。 5）钳能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，没有卡滞现象。 6）各联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱焊或堆焊现象。 7)★闭合力传递系数:手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数为0.1-1.2。
22 |  | 持针钳（钛合金枪型） | 把 | 8000 | 1 | 8000 | φ5 ×330mm 钳头硬度：300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 枪型 钛合金材料 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。夹持缝合针时稳定，可靠。
23 |  | 持针钳（V型） | 把 | 5200 | 1 | 5200 | φ5 ×330mm 钳头硬度：300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm V型 不锈钢材料 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：≥15N。 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持2mm紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。夹持缝合针时稳定，可靠。
24 |  | 冲吸器 | 把 | 4100 | 1 | 4100 | φ5 ×330mm 粗糙度：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 换向开关可靠，转动部位旋转灵活，能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，无卡滞现象，联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱落或堆焊现象。
25 |  | 剥离器（甲状腺） | 把 | 1800 | 1 | 1800 | φ10×330mm 工作长度L 330mm±5mm 头部直径 11±0.2mm /6±0.2mm 粗糙度:≤0.2um 耐腐蚀性能:在常规条件下经药物消毒，不产生腐蚀现象。器械无裂缝、凹痕、突起等伤痕现象。外表面光滑、圆整，无锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。器械各连接焊接部位的固定可靠，无虚焊、脱焊或堆焊现象。
26 |  | 吸引管（皮下注水器） | 把 | 1600 | 1 | 1600 | φ3×330mm 皮下注水器 粗糙度：头部Ra≤0.8um 消毒灭菌：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 使用性能：开关可靠，转动部位旋转灵活，联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱落或堆焊现象。
27 |  | 左钩 | 把 | 1200 | 1 | 1200 | φ1.6×130mm 组成:头部、杆部、手柄，有双头、单头二种，头部分直、弯、角弯形状 尺寸:D(外径)Φ1.6mm L(工作长度) 130mm 粗糙度:头部Ra≤0.2µm 消毒灭菌:压力蒸汽灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌。耐腐蚀性能:b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） 使用性能:器械承受50N拉力不变形 器械采用医用不锈钢材料制成，符合YY0294.1-2016中的要求 外表面光滑、圆整，无锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷
28 |  | 右钩 | 把 | 1200 | 1 | 1200 | φ1.6×130mm 组成:头部、杆部、手柄，有双头、单头二种，头部分直、弯、角弯形状 尺寸:D(外径)Φ1.6mm L(工作长度) 130mm 粗糙度:头部Ra≤0.2µm 消毒灭菌:压力蒸汽灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌。耐腐蚀性能:b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） 使用性能:器械承受50N拉力不变形 器械采用医用不锈钢材料制成，符合YY0294.1-2016中的要求 外表面光滑、圆整，无锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷
29 |  | 弯分离钳（神经,17mm) | 把 | 8236 | 1 | 8236 | φ5 ×330mm 材质：与患者接触部位05Cr17Ni4Cu4Nb 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm L(工作长度）：330mm±3% ★杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 按防电击的程度分类：器械与高频电刀连接后为CF型应用部分 使用性能： 1）钳开闭灵活，没有卡滞现象。 2）开闭灵活性：钳头开合顺利，钳杆在开合时没有干扰使用者的晃动。 3）旋转性能：旋转顺畅，钳杆在旋转时没有干扰使用者使用的晃动。 4）钳头齿形：钳头齿形的排布符合设计要求，并且齿形清晰、对位准确、啮合到位。 5）钳能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，没有卡滞现象。 6）各联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱焊或堆焊现象 7）★张开力传递系数：分离钳的手柄施加力与钳头张开力之间的力传递系数为0.1-1.2。 8)★闭合力传递系数:手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数为0.1-1.2。 | 核心产品
30 |  | 高频电缆线（单极） | 把 | 1500 | 1 | 1500 | 长度3000mm L(工作长度)3000mm±200mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 功能及用途：手术钳和高频发生器的连接导线。
31 |  | 鼠牙抓钳 | 把 | 4600 | 1 | 4600 | φ5 ×330mm 材质：与患者接触部位05Cr17Ni4Cu4Nb 硬度：钳头硬度为300HV0.2～600HV0.2 粗糙度：Ra值≤0.80μm 尺寸：最大插入部外径φD≤φ5.2mm ★L(工作长度）：330mm±3% ★夹持力:≥40N ★杆部绝缘层使用聚合物材料为“聚醚醚酮”。 钳头张开幅度标称值为60°，允差±20%。 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 按防电击的程度分类：器械与高频电刀连接后为CF型应用部分 使用性能： 1）钳开闭灵活，没有卡滞现象。 2）开闭灵活性：钳头开合顺利，钳杆在开合时没有干扰使用者的晃动。 3）旋转性能：旋转顺畅，钳杆在旋转时没有干扰使用者使用的晃动。 4）钳头齿形：钳头齿形的排布符合设计要求，并且齿形清晰、对位准确、啮合到位。 5）钳能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，没有卡滞现象。 6）各联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱焊或堆焊现象 ★7)闭合力传递系数:手柄施加力与钳头闭合力之间的力传递系数为0.1-1.2。
32 |  | 腹腔镜器械消毒盒 | 个 | 2000 | 1 | 2000 | 540×250×100mm 简单的拆卸设计，为精密器械、腔镜分隔独立空间，保护器械不会相互碰撞，降低维护成本，安全锁扣设计，确保灭菌器械盒密封完好，减少误操作带来的医疗风险。
33 |  | 医用镊 | 把 | 15.8 | 1 | 15.8 | 14cm横齿（敷料） 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：总长为140mm头部为横齿（敷料） 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：12Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
34 |  | 组织镊 | 把 | 24.5 | 1 | 24.5 | 14cm直形 1×2钩 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：总长为140mm头部为直形1×2钩 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：12Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
35 |  | 组织镊 | 把 | 523 | 1 | 523 | 18cm直形 凹凸齿 1.5×2.8 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：总长为180mm头部为直形凹凸齿，头宽×头部厚度为1.5mm×2.8mm 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
36 |  | 组织镊 | 把 | 290 | 1 | 290 | 16cm有钩 1、适用范围：用于夹持人体组织。 2、产品尺寸：总长为160mm1×2钩 3、表面处理：装饰纹无镀层（无镀层） 4、材料：12Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
37 |  | 整形镊 | 把 | 193 | 1 | 193 | 12cm有钩 头宽0.8 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：总长为120mm有钩，头宽0.8mm 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：12Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
38 |  | 腹壁拉钩 | 把 | 156.8 | 1 | 156.8 | 28cm圆柄式 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：总长280mm型式为圆柄式 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
39 |  | 组织拉钩 | 套X2把 | 74.7 | 1 | 74.7 | 同向直角/折角 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：总长为型式为同向直角/折角 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
40 |  | 组织剪 | 把 | 93.8 | 1 | 93.8 | 18cm弯WD 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为180mm头部为弯WD 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
41 |  | 组织剪 | 把 | 112.2 | 1 | 112.2 | 18cm弯WD（综合） 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为180mm头部为弯WD（综合） 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
42 |  | 组织剪 | 把 | 155 | 1 | 155 | 20cm弯 刃口开齿（综合） 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为200mm头部为弯，刃口开齿（综合） 3、表面处理：光亮无镀层（无镀层） 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
43 |  | 海绵钳 | 把 | 98.6 | 1 | 98.6 | 25cm弯有齿 头宽12 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为250mm头部为弯有齿，头宽12mm 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
44 |  | 帕巾钳 | 把 | 106 | 6 | 636 | 14cm尖头WD尖头 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为140mm头部为尖头WD 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
45 |  | 扁桃体止血钳 | 把 | 181.5 | 2 | 363 | 18cm弯半齿H15 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为180mm型式为弯半齿，弯折高度为15mm 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化（无镀层） 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
46 |  | 止血钳 | 把 | 97.7 | 6 | 586.2 | 14cm直全齿WD 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为140mm头部为直全齿WD 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
47 |  | 止血钳 | 把 | 97.7 | 6 | 586.2 | 16cm弯全齿WD 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为180mm型式为弯半齿，弯折高度为15mm 3、表面处理：装饰纹不锈钢钝化（无镀层） 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
48 |  | 止血钳 | 把 | 97.7 | 6 | 586.2 | 14cm弯全齿WD 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为140mm头部为弯全齿WD 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
49 |  | 止血钳 | 把 | 124.5 | 2 | 249 | 20cm弯半齿 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为200mm头部为弯全齿WD 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
50 |  | 止血钳 | 把 | 1650 | 4 | 6600 | 19cm, H14(90°) 1、适用范围：用于直视下外科手术分离、夹持组织。 2、产品尺寸：总长为190mm角弯，头部尺寸为H14mm全齿 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
51 |  | 持针钳 | 把 | 627 | 1 | 627 | 14cm直 细针0.3 镶片 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为140mm头部为直细针0.3mm镶片 3、表面处理：装饰纹无镀层（无镀层） 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
52 |  | 持针钳 | 把 | 110 | 1 | 110 | 18cm粗针WD 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为180mm头部为粗针WD 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
53 |  | 持针钳 | 把 | 701 | 1 | 701 | 18cm直 粗针0.5 镶片 1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为180mm头部为直粗针0.5mm镶片 3、表面处理：装饰纹无镀层（无镀层） 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。
54 |  | 腹壁拉钩 | 把 | 418 | 1 | 418 | 28cm同向 圆柄式 WD大头宽35mm×深64mm，小头宽25mm×深50mm 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：总长280mm型式为圆柄式，双头同向，大头宽35mm×深64mm，小头宽25mm×深50mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成。 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 定制
55 |  | 大腹钩 | 把 | 418 | 2 | 836 | 头宽50mm×深120mm 28cm圆柄式 1、适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 2、产品尺寸：总长为280mm型式无镀层，单头，头部宽50mm×深120mm， 3、表面处理：装饰纹钝化（无镀层） 4、材料：06Cr19Ni10材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 定制
56 |  | 医用照明手柄 | 把 | 250 | 4 | 1000 | MR-02
合计 |  |  |  |  | 106 | 80000 | —